江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目需求方案

一、项目基本情况

1.项目编号：

2.项目名称：江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目

3.项目预算：人民币367万元。

4.最高限价：人民币367万元，具体报价格式参照招标文件附件

5.采购方式：公开招标。

6.采购需求：本项目1个分包（标段），服务要求详见招标文件采购需求。

7.合同履行期限（交付期）：自合同签订之日起75个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。

二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距投标截止日前六个月内任意一个月的财务状况报告（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章装订在投标文件中，否则视为未提供，原件备查）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料复印件加盖公章或书面声明的原件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税或印花税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）复印件加盖供应商公章装订在投标文件中，否则视为未提供）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

（二）落实政府采购政策满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购项目。

（2）本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。[投标人须提供中小企业声明函，未提供中小企业声明函则不享受价格扣除]。

（3）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为仪器设备和服务。

（4）其他要求：

①投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同厂商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

③为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的厂商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

④拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的厂商参与政府采购活动。（供应商信用记录查询渠道：“中国政府采购网”、“信用中国”网站等）。

⑤本项目成交后不允许转包、分包。

（三）本项目的特定资格要求：/

三、开展采购活动的时间安排

时间：

四、其他补充事宜

无。

五、评分表（综合评分法）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用综合平均法计算，评标基准价(D) = 所有有效投标报价的算术平均值。各投标人的投标报价与评标基准价(D)相等的，得基本分30分，每高出D1%，减1分；每低于D1%，减1分。减完为止(不足1%的不计)。 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分：在此基础上，招标文件中标注“▲”的内容为重要指标，有一条不满足扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分，扣完为止。 满足标注“▲”的内容需要在投标文件中提供相应由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的检验/检测报告复印件等证明文件，加盖投标人公章。检验/检测报告的委托单位必须为投标人或产品制造商，检测内容需满足或优于对应技术参数标准及要求。技术参数负偏离或者不响应或者未提供符合要求的证明文件，对应项将不予以计分。其它非重要参数须提供相应的证明资料，否则视为负偏离。 | 20 |
| 3 | 样品及产品展示 | 投标人开标前，将满足招标文件技术要求的样品送达评标现场，评审委员会根据样品的材料质量、尺寸、结构款式、制作工艺、表面处理情况等进行评审：（投标人提供的样品及相关费用由投标人承担，样品需要按招标文件要求尺寸提供） 1、实验台所用钢材： 尺寸：215mm×150mm×1.2mm - 小样的材料质量和尺寸符合招标文件技术要求和样品要求；小样的喷涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷；得2分。 - 小样的喷涂层存在色差或斑点或流疤等任一缺陷；得1分 - 小样的材料质量和尺寸不符合招标文件要求或未提供样品或样品提供不全的，得0分。 2、提供陶瓷台面样品，尺寸：160mm*120mm(长X宽)，22mm厚，可见截面耐污，颜色至少包含有黑色系、绿色系、蓝色系、白色系、灰色系、紫色系、斑点灰色系等7种颜色的样品以供评审。 （1）投标样品材质及厚度符合采购要求，7种颜色样块齐全，四周倒角不小于R10的圆角，细节处理精细，手感细腻，颜色色泽均匀，尺寸规整表面无破损、无毛刺、无起泡、无刺激性异味，得3分； （2）投标样品材质及厚度符合采购要求，只提供6种颜色样块，四周倒角小于R10的圆角，细节处理较精细，手感较细腻，颜色色泽较均匀，尺寸较规整并表面无明显破损、无明显毛刺、无明显起泡、无明显刺激性异味，得2分； （3）投标样品材质及厚度符合采购要求，只提供5种或5种以下颜色样块。四周无倒圆角，细节处理粗糙，手感不够细腻，颜色色泽不够均匀，尺寸不够规整并表面少量破损，少量毛刺、少量起泡、有刺激性异味，部分满足采购需求的，得1分； （4）样品不满足招标文件技术要求等其他情况，或投标人未提供或不按采购文件要求提供的得0分。 3、投标人根据项目需求，对排风柜烟雾泄露检测、排风柜的液晶控制面板视频展示效果进行展示（每位投标人的演示视频时长不超过10分钟）。按以下几个方面的要求进行真实系统演示： - （气流）可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸，烟雾能顺畅排尽； - （气流）可视化－局部（小烟雾）：无可见外溢或逃逸，烟雾能顺畅排尽； - 液晶控制面板必须满足远程和本地双控制； - 通过手机端使用微信小程序进行远程监测，可远程查看数据（实时温湿度显示、风阀开启角度、运行状态）； - 通过手机端使用微信小程序进行远程控制(照明开关，风机开关，风阀角度0-90度无级调节，一键紧急排风控制）。 以上每一小项功能设计合理、演示清晰完整、操作精准完整且符合采购需求的得1分；设计较合理、演示清晰完整相对准确、操作精准相对完整较符合采购需求的得0.5分；未提供不得分。本项最高得5分。 注： - 需用现场实拍视频或DEMO进行演示，仅提供PPT演示的，本项得0分；视频演示中穿插PPT画面的，按视频内容有效性酌情给分。 2）为保证项目的真实性，演示内容须实景拍摄，体现以往中标项目采购方信息（如：单位门头、校徽等信息），并将以往中标项目的业绩合同上传至“招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料”模块，否则不得分。 4、投标人提供智能危化品管理系统“6.1.3移动端小程序（手机端操作）”内容演示视频展示（每位投标人的演示视频时长不超过10分钟），功能设计合理、演示清晰完整、操作精准完整且符合采购需求的得3分；设计较合理、演示清晰完整相对准确、操作精准相对完整较符合采购需求的得1.5分；功能不全或未提供演示视频不得分。 | 12 |
| 4 | 投标单位实力 | - 投标人提供有效的环境管理体系认证（认证范围至少需包含实验室家具、通风设备、装饰装修、机电设备）、质量管理体系认证（认证范围至少需包含实验室家具、通风设备、装饰装修、机电设备）、 职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少需包含实验室家具、通风设备、装饰装修、机电设备），满分3分，缺项或内容不全不得分；（提供有效期内的证书复印件，原件备查）。 - 投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级资质得1分；建筑机电安装工程专业承包二级资质得1.5分；建筑机电安装工程专业承包一级资质得2分。提供加盖投标人公章的证书复印件； - 投标单位具有环保工程专业承包二级及以上资质得1分 4．投标人获得五星售后服务认证证书的（认证范围至少包含实验室设备、实验室家具、建筑机电安装工程）；都满足得1分，缺项不得分。 | 7 |
| 5 | 业绩 | 提供2021年3月1日至2026年3月1日，投标人承担过单项合同金额在人民币300万元及以上的类似实验室项目业绩（必须包含实验家具，排风、通风系统），有一个业绩得2分；最多得10分。提供中标通知书、合同协议书、项目验收单或该合同销项发票等相关证明材料。时间以合同为准，金额以中标通知书或合同上载明得金额为准，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。（同一业绩不可重复得分） | 10 |
| 6 | 设计方案及效果图 | 1.评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分：提供此次供货实验室的深化图纸：包括平面布置图、水电点位图、通风系统图纸、通风控制系统图纸、通风管道三维透视图。 （1）提供的图纸齐全、内容详细、科学合理、可行性强的，得3分； （2）提供的图纸齐全，内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1.5分； （3）提供的图纸不齐全，内容不可行或未提供方案的不得分。 2.提供针对本项目所有涉及实验台、通风柜的主要实验室，不少于10间的家具布局效果图： - 效果图提供齐全，规格统一，清晰准确，满足项目要求，得4分; - 效果图基本齐全，规格较统一，较清晰准确，基本满足项目要求，得2分； - 效果图缺失较多或未提供的，不得分。 | 7 |
| 7 | 项目组成员 | 1. 项目组成员有1人具备项目管理师（CPMP证书）或PMP 证书，得1分； 2. 项目组成员中有1人具备机电工程一级建造师，得1分 ； 3. 项目组成员中有1人具备一级注册建筑师，得1分； （以上所有人员，须提供职称证书、投标人为其缴纳的2025年9月至2026年3月社保证明复印件加盖投标人公章，原件核查，无原件不得分。） | 3 |
| 8 | 项目设施管理方案 | 投标人应提供针对本项目的项目实施管理方案，包括但不限于施工组织计划及人员配置，设备制造、供货、安装、调试、验收等全过程实施方案，工程质量及进度保证措施。评审标准： - 投标人提供的项目实施管理方案内容完整、阐述详细，且经评委评审后认为方案合理可行，能够完全满足采购要求及目标的得3分； - 投标人提供的项目实施管理方案内容有缺漏，或者经评委评审后认为方案存在部分不合理或不适用于本项目之处，仅能基本满足采购要求及目标的得2分； - 只是在招标要求基础上进行了承诺响应等简单声明得 1 分； 未提供项目实施管理方案的不得分。 | 3 |
| 9 | 售后服务 | - 根据投标人针对本项目的售后服务保证措施，维修方案，质保期内外的服务计划。评委根据内容涵盖的全面完善性、科学合理性进行横向比较、综合打分，优良的得2分，基本可行的得1分，有所欠缺、不符需求或未作说明的得0分;最高得2分。 - 在满足招标文件要求的质保期基础上，提供质保期延长承诺书，并明确延长质保期的服务内容和费用计算方式，投标人对项目每增加一年质保期服务(承诺增加的质保期费用包含在本次报价中)，得1分，最高得2分。(投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，未提供不得分。) - 投标人具有互联网线上专门售后服务小程序（投标时提供有效的小程序二维码及程序界面截图），得2分，未提供不得分。 - 提供满足招标技术及品牌要求的陶瓷台面生产厂家质保承诺书，根据承诺的质保时间进行评定，最优的2分，次优得1分，其他及响应招标文件要求不得分。质保承诺书须针对本项目且加盖生产厂家鲜红公章，否则不得分。 | 8 |

六、评分因素及分值说明

1、评审委员会成员按招标文件和本办法上述有关规定给各投标文件评分。

2、各厂家的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

4、评审委员会根据各供应商投标文件的最终评分,按高低次序确定厂家最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐3名合格的中标候选人。如果厂家的最终评分相同，则投标报价低的厂家排名优先，得分相同且投标报价相同的，按技术部分指标优劣顺序排列，如报价及技术部分指标评分都相同则抽签决定。

5、政府采购政策功能落实

5.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）厂家需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

5.3残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

七、 采购标的及技术参数

实验专项技术要求

- 技术标准与规范要求

安装、施工及验收均应符合以下标准：

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2025

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011；

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

- 《建筑电气与智能化通用规范》   GB 55024-2022

- 《国家电器设备安全技术规范》GB19517-2023；

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

- 《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

- 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024；

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019；

- 《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《建筑给水聚丙烯管道技术规程》GB/T50349-2020

- 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012；

- 《环境空气质量标准》GB3095-2012；

- 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2020；

- 《科研建筑设计标准》JGJ91-2019；

- 《实验室家具通用技术条件》GB/T24820-2024；

- 《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2024 ；

- 《金属家具质量检验及质量评定》QB/T1951.2-2013；

- 《教学实验室家具实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；

- 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2013；

- 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

- 《家具中有害物质限量》GB18584-2024；

- 《环境标志产品技术要求家具》HJ2547-2016；

- 《美国科学设备暨实验室专用家具国际协会》：SEFA2(Installation安装要求)；

- 《美国科学设备暨实验室专用家具国际协会》：SEFA8M-2020(Laboratory Grade Casework实验室等级钢制家具柜体要求)；

- 《实验室变风量排风柜》 JG-T222-2007；

- 实验室现有条件要求及其它相应标准规范。

本项目所采购的产品及产品主要材料均执行国家、行业最新标准，本项目招标文件技术要求及参数与上述最新国家标准、行业标准相悖的，以最新国家标准、行业标准为准。

- 钢制实验台技术要求

  - 总体技术要求

    - 尺寸规格要求

所供各中央实验台、实验边台、水槽台、框架台、讲台、吊柜等专业设施外形尺寸规格按本项目采购清单及技术要求中的规格；中标后安装布局时须充分考虑平面及空间布局，确保设施安置后的通道宽度等满足现行规范及标准，不得违规安置，避免安全隐患。如因现行规范及标准必须调整相应设施尺寸的，须经招标人确认后方可调整。

    - 实验台要具备耐腐、牢固、安全、实用、环保、美观等性能，适用于各种实验操作。

    - 所有实验室等级钢制柜体的钢材部分，如钢制柜体、柜门、支架、抽屉、功能柱、试剂架钢制框架、吊柜等，均需采用厚度≥1.0mm 高品质一级冷轧钢板，按照标准工序经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化防锈处理，表面需采用优质环氧树脂粉体静电涂装处理且涂层厚度≥75μm，使金属表面具备良好的抗化学物质腐蚀性能，涂层均匀无色差、无斑点、无流疤等缺陷，涂层颜色根据投标人提供的标准色卡由招标人统一选择。

    - 产品符合《GB/T24820-2024》《实验室家具通用技术条件》的检测要求。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

  - 台面技术要求

实验台台面采用22mm厚一体实芯灰色胚体实验室专用陶瓷台面，技术参数满足以下所有指标，须提供品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖品牌厂家鲜章。

1)工艺要求：检测结果必须符合：五面胚体，无空洞，无杂色，须提供检测机构出具的22mm厚样品检测报告。

2)▲耐污染性能：台面可见截面，参照GB/T 17657-2022检测依据，污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%等至少7种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。

3)断裂模数:参照GB/T 3810.4-2016的检测依据，检测结果符合，单个值≥34N/m㎡，平均值≥49N/m㎡。

4)承载性能:参照T/CIQA 10-2020的检测依据，经载重400kg，保载1008h，检测结果符合未被破坏。

5)质量稳定性：为确保台面的质量稳定性可靠性，需提供权威机构的独立慧鉴产品认证文件，产品规格包括：平板陶瓷板（总厚度：22MM）。

    - 水槽台台面采用总厚25mm双向导流沥水槽碟型陶瓷台面，配备同品牌陶瓷水槽，技术参数满足以下所有指标，须提供品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖品牌厂家鲜章。

1)工艺要求：1沥水槽的间距大于圆形孔直径，圆形孔未破坏沥水槽结构。2水沿着沥水槽，流向水槽孔，倾斜角度的沥水槽实现沥水导流的功能。

2)▲台面可见截面及水槽孔可见截面，参照GB/T 17657-2022检测依据，污染物接触时间不少于48小时，试件正面和截面的测试对象为同一块样品，包括马克笔（晨光记号笔)，仁和碘伏(碘酒)，二氯甲烷 99.8%，丙酮 99.5%等至少7种试剂检测正面和截面都符合5级无明显变化。

3)水槽表面耐污性能：参照GB/T17657-2022，接触时间不少于48小时,检测结果：高氯酸72%，盐酸37%，硝酸65%，氢氧化钠40%，王水，甲醛37%，二氯甲烷99%，硫酸98%，乙酸乙酯99%等至少11种检测种类，检测结果符合5级无明显变化。

4)▲质量稳定性：为确保台面的质量稳定性可靠性，需提供权威机构的独立慧鉴产品认证文件，产品规格包括：双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷板（总厚度：25MM）。

  - 实验台柜体要求

包括实验边台、中央实验台、转角台、水槽台、讲台、记录台等柜体。

    - 结构与性能要求

实验室等级钢制设施其结构和性能特征要满足以下要求：

- 实验室等级钢制设施应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用：

- 落地式底柜 柜体荷重性能检测：≥907公斤(约 2000 磅)；

- 落地式底柜 柜体集中荷重性能检测：≥90 公斤(约 200 磅)；

- 框架式实验桌 荷重性能检测：≥272 公斤(约 600 磅)；

- 可移动式底柜 柜体荷重检测：≥136 公斤(约 300 磅)；

- 层板荷重性能检测：≥90 公斤(约 200 磅)；

- 所有水、电、气管线均按国家安全规范要求敷设并隐藏式安装；

    - 柜体结构厚度要求（单位mm）：

- 外门板：≥1.0；

- 内门板：≥1.0；

- 门板加强梁：≥ 1.0；

- 抽屉：≥1.0；

- 合页内固定板：≥ 1.0；

- 层板：≥ 1.0；

- 活动维修背板：≥ 0.8；

- 外围板：≥ 1.0；

- 底板：≥ 1.0；

- 上横梁：≥ 2.0；

- 调整脚支撑板：≥ 3.0；

- 滑轨支撑梁：≥1.2。

    - 柜体结构工艺要求：

- 柜门须采用双包结构，每个包层应都是先喷涂再包合，不因局部破损而导致内部损伤。

- 抽屉须采用一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内附高密度挤塑板隔音。

- 所有带柜门的实验柜须内置活动层板，层板每20mm需自由上下调节高度。层板应由四个不锈钢层板扣支撑，层板承重应大于50KG。

- 活动维修背板须采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。

    - 钢架技术要求：

方管断面规格40*60mm，且壁厚≥1.5mm，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；钢架连接翼、固定片采用1.5mm厚镀锌钢板冲折制作,表面经电镀处理；调整脚螺杆采用ф8mm及以上镀锌钢和PVC防水底垫。

    - 底柜:

- 所有底柜双开门间应无中央垂直支柱阻挡。

- 所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

- 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

- 所有框架单元应配备调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5mm以隔离地面潮气。

- 座位空间：于实验台框架间配置座位空间。

- 装饰封板：柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝以孔塞遮蔽不可外露。

- 全钢实验台底柜抽屉静载荷试验≥68kg，应无影响抽屉正常操作的永久性损伤；抽屉滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部，抽屉应无永久变形现象，所有工艺结构应完整，抽屉应能正常操作。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章)。

- 全钢实验台底柜需满足柜加载试验。柜体水平放置，只用平衡脚支撑，使用钢条在柜顶堆叠5层高均匀加载至2000Ib（907.2kg），10分钟后移除载荷，柜体不得有变形及损坏，柜门及抽屉导等均能正常工作。（投标文件中须提供由国家认可的第三方检测机构或质量检测部门出具的具有“CMA”或者“CNAS”标识检验/检测报告复印件，加盖投标人公章)。全钢实验台柜、功能柱等钢制品均须提供喷涂涂层符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》检测报告，其中铅、汞、硒、锑、砷、钡、镉、铬重金属物检测结果应为未检出。(提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家鲜章)

- 实验台依据《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》，满足技术参数要求如下（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）：

- 符合硬度检测≥2H：

- 冲击强度：冲击高度检测400m,无剥落、裂纹、皱纹：

- 耐腐蚀检测：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象：

- 抗盐雾检测:经过 18h 检测,直径 1. 5m 以下锈点≤20 点/㎡',其中直径≥1.0m 锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)。

- 涂漆钢板≥49种化学试剂痕迹试验，结果等级3级（涂层出现起坑、四陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）的情况不大于4个(提供带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖厂家鲜章)。

    - 五金配件要求：

- 滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。带阻尼回弹功能；材料厚度≥1.2mm，表面采用电镀工艺；需符合QB/T2454-2013使用寿命循环抽拉≥8万次（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

- 合页：采用不锈钢材质，耐腐蚀铰链，开启≥110 度。需符合QB/T 2189-2013开合耐久性≥8万次。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

- 把手：门板及抽屉拉手均采用一体成型拉手，造型美观。需符合QB/T 3832-1999中性盐雾试验（200h）检测，锈点数：0点，10级（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

- 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。

    - 试剂架要求

试剂架支柱、固定片、调节架支撑翼、后挡板、钢制层板等钢制材质和制作工艺要求参见2.1.3 ▲安全性能符合GB/T 24820-2024要求。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

- 试剂架须为三角形结构；试剂架采用台面安装式以方便配置增减拆装；立柱内侧须按要求配置电源插座安装孔，电源插座须安装在试剂架立柱上，立柱内夹层须有足够的空间供插座配线隐藏铺设。

- 依采购清单说明所示，须按具体需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央实验台及实验边台使用的试剂架。

- 试剂架立柱须具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。

- 试剂架层板采用钢化玻璃（厚度≥8mm）或冷轧钢板（≥1.2mm，具耐腐涂层）制作，分上下2层，高低可调活动式；

- 不锈钢护栏，直径≥12mm。需符合QB/T 3832-1999 304#不锈钢材质护栏性能要求：≧200h中性盐雾金属镀层腐蚀实验锈点数为零。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

- 金属喷涂涂层性能要求：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》：冲击强度：冲击高度≧400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；硬度≥H；附着力：不低于2级；金属电镀层：抗盐雾：18h,直径1.5 mm以下锈点<20点/dm2,其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

    - 天平台技术要求

- 天平台需采用完整独立的落地型全钢制框架结构设计，主框架需采用厚度≥2.0mm，截面尺寸≥40mm×60mm的矩形钢管整体焊接成型制作，整体喷涂进行防腐处理；材质及加工工艺要求参见4.2.3。天平台耐腐蚀性符合QB/T3827-1999要求（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章）。

- 具有三级减震、双重调节水平功能。

- 台面采用厚度≥40mm的整块优质黑金沙天然大理石或花岗岩制作，不得有裂纹、明显色差等缺陷，不得采用染色、修补、拼接、层叠加厚等方式加工。

- 各天平台钢架四角与台面之间需安装厚度≥10mm的防震橡胶。

- 台下背板配两组86型单相220V/10A双极/三极错位组合插座。

    - 高温台技术要求

- 高温台需采用完整独立的落地型全钢制框架结构设计，主框架需采用至少40×60×2.0mm厚矩形钢管整体焊接成型制作，整体喷涂进行防腐处理；

- 台面板采用22mm陶瓷台面。

    - 重型货架

- 层板材质为≥1.2mm优质冷轧冷轧钢板，四层层板，可活动；表面均经静电及磷化处理，环氧树酯粉末静电喷涂，喷涂厚度不低于75μm。

- 四根钢支撑架由至少25mm×50mm×1.5mm优质方钢整体焊接，焊接点打磨抛光；

- 所有钢制部件均须表面经酸洗、磷化、喷砂、环氧树酯粉末静电喷涂处理，喷涂厚度不低于75μm喷涂厚度、表面颜色一致。表面无褶皱、剥落、裂纹、鼓泡等现象，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。

- 每层承重≥200KG。

- 排风柜

所供各步入式排风柜、台式排风柜、桌上型排风柜、通风橱等专业设施外形尺寸规格按本项目采购清单及技术要求中的规格；中标后安装布局时须充分考虑平面及空间布局，确保设施安置后的通道宽度等满足现行规范及标准，不得违规安置，避免安全隐患。如因现行规范及标准必须调整相应设施尺寸的，须经招标人确认后方可调整。

  - 排风柜总体要求

    - 产品参照标准及规范

- 《排风柜》JB/T6412-1999；

- 《实验室变风量排风柜》JGT222-2007；

- 《美国供暖制冷及空调工程师学会》ASHRAE110；

- 《欧盟BSEN实验室室控制标准》EN14175Part3part4part16；

- 《美国国家标准协会》ANSI

- 《美国职业安全与健康标准》OSHA

- 《科研建筑设计标准》JGJ91-2019

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

- 《美国科学设备暨实验室专用家具国际协会》：SEFA2(安装要求)；

- 《美国科学设备暨实验室专用家具国际协会》：SEFA8M-2016(实验室等级钢制家具柜体要求)；

    - 实验室专用排风设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图要求：

- 整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作，排风柜需要满足ANSI/ASHRAE110-2016、EN14175标准

- 外壳采用1.2mm优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um排风柜整体结构采用冷轧钢板及工业铝合金型材制作。

- 主体支撑采用全钢或优质工业铝合金型材材料，钢材厚度≥1.2mm，工业铝合金型材主体厚度≥1.5mm；内腔采用抗腐蚀内衬材料；工作台面下方内部空间可布置公用设施管道、配件等。

- 为方便后期产品维修维护便捷，产品上面板具备可快速拆卸结构，方便检修维护等。

- 所有金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

- 喷涂后的金属表面呈高亮光效果，密度高，具有更优秀的防腐蚀能力。

- 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。▲喷涂后的金属表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）：

- 化学试剂痕迹试验：试验方法SEFA 8M-2020，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。

- 热水试验：试验方法SEFA 8M-2020，试验样板呈 45 度角放置，用 190℉至 205℉（88℃-96℃）的热水以每分钟不超过 6 盎司（177.44 毫升）的流速稳定流过漆面持续 5 分钟。冷却并擦干后，表面涂层应无热水导致的可见影响。

- 冲击试验：试验方法SEFA 8M-2020，试验样板放置于平整的水泥地板上，将一个重 1 磅，直径约 2 英寸的实心钢球从 12 英寸高度自由跌落至试验样板上。涂层表面不会因冲击留下任何可见的裂缝或龟裂。

- 油漆附着力：试验方法SEFA 8M-2020，用美工刀或百格刀划出 2 组各 6 条平行线，间隔 2 毫米，两组相交成直角，形成一个 25个方框的网格。划痕的深度应刚好穿过涂层，但不触及基材。用软刷在网格上轻轻地刷，然后在网格上方覆盖测试专用胶带，再用铅笔一端的橡皮用力地擦胶带，保证接触良好。迅速将胶带向后拉开，尽可能成 180 度角。表面涂层完整度为 4B 级别或更高（95%或更多的网格区域）。

- 油漆硬度：试验方法SEFA 8M-2020，将测试样板一角成 45°角剪断，刮去涂层，暴露出原材料金属边缘。削去铅笔的一头，漏出 6mm 笔芯。用砂纸将铅笔笔芯打磨至平滑且截面呈圆形。削去铅笔的另一端，将铅笔木头的一半削去 13mm。将铅笔安装到硬度计上，使基板及铅笔的顶部连接到万用表上。将硬度计放在测试样板表面上，向前推进 13mm，将铅笔旋转 90°，在第一次测试的任意一侧重复进行三次测试，测试总数共计 4 次，且每次用掉铅笔芯应在不同象限内。表面涂层应能承受 4H 铅笔摩擦而没有穿透到基材且未形成完整的回路。

- 防潮性能：试验方法ISO 6270-1，温度100华氏度，测试时间1000h，涂层无明显变化。

- 盐雾试验：检测依据ISO 9227，试验时间300h，外观无明显变化。

- 耐磨试验：检测方法ASTM D4060，（CS-10，100r/500g），质量损失≤5mg。

  - 台式排风柜：

    - 排风柜整体包含上柜与支撑两部分。上柜用于实验开展，下柜用于物品的储存。上柜包含可视调节门，服务水气阀，插座，工作台面等。下柜包含柜体,门板,可调隔板等，坚固耐用,具有耐腐蚀功能,方便维护。

    - 规格：整体尺寸W宽度1500/1800mm，D深度≥900mm，H高度≥2350mm。

    - 符合ASHRAE110-2016标准，（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

AM检测报告必须至少包含以下测试项目，调节门打开至操作开度457mm或500mm或机械限位开度并满足要求的技术指标：

- 平均面风速：0.5m/s±10%；

- 可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

- 可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

- 示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

- 视窗移动影响：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

- 周边扫描：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

- 阻力：不应大于50Pa。

    - 符合EN14175-3:2019标准（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。型式检测报告必须至少包含以下测试项目，调节门打开至操作开度457mm或500mm或机械限位开度并满足要求的技术指标：

- 平均面风速：0.5m/s±10%；

- 示踪气体浓度-内平面：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

- 示踪气体浓度-外平面：泄漏浓度平均值不应大于0.01ppm；

- 示踪气体浓度-扰流：泄漏浓度平均值不应大于0.02ppm；

- 空气交换效率：≥50%。

- 阻力：不应大于50Pa。

    - 采用25mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷碟型台面，技术参数满足以下所有指标，须提供台面品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。

- 质量稳定性：为确保台面的质量稳定性可靠性，需提供权威机构的独立慧鉴产品认证文件，产品规格至少包括6种品类陶瓷板供项目上使用选择。

- 耐酸碱腐蚀性：须提供检测出具的测试项目为“耐化学/耐污染”的抽检检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级无可见变化的不少于48项，抽检样品包括：碟型陶瓷板（总厚度：25MM）。

- 尺寸要求：参照GB/T3810，从成品库中5000块样品中抽检10块进行检测，结果符合：长度允许偏差±0.1%，宽度允许偏差±0.1%。

- 耐冲击韧性：参照JC/T259标准,检测结果符合：标准差≤0.25KJ/m2

    - 导流板采用5mm厚白色弗纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。技术参数满足以下所有指标，须提供品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖品牌厂家鲜章。

- 耐高温性能：提供参照GB/T 17657标准的测试报告，检测结果符合：试件1，试件2和试件3，表面都未产生裂纹。

- 耐水蒸气性能：提供参照GB/T 17657标准的测试报告，检测结果符合：5级。2.12导流板通过防腐塑料材质固定座固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

    - 柜内顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。

    - 柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。

    - 排风柜操作台面的平均照度不应小于500lx，并应采用节能及无频闪的照明灯具。

    - 排风柜的前部是安全调节门，调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，调节门最高和最低位置有限位装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入排风柜内，拉手结构应为弧形设计，门框及拉手整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

    - 调节门滑槽应使用防腐蚀的塑料材质，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

    - ▲平衡系统使用同步带传动结构，可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，采用进口品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀。以全行程(往返)6 次/min的频次,操作25000次，试验结束后,调节门及传动系统无功能性或结构性损坏,开关行程范围内应顺畅无卡阻。再次验证拉力，柜体宽度1.5 m及以下,不大于23N,柜体宽度大于1.5m,每增加0.3m,施力增加4.5N（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件，加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

    - 同步带能达到如下性能：提供第三方机构出具的合格检测报告复印件（检测报告必须具有CMA或CNAS资质章，其检测报告复印件和相关证明需含有品牌厂家的红色鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- 拉伸强度N/mm≥160；

- 齿体剪切强度N/mm≥50；

- 齿体剪切强度(100℃x70h耐油性后)，N/mm≥50；

- 拉伸强度(100℃(沸水)x3h,(25士5)℃(水)x30min耐水后)，N/mm≥160。

    - 排风柜的调节门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。

    - 调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。

    - ▲调节门配置防坠落功能，即一侧同步带突然断开，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

    - 调节门同时配置防喷溅功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。提供第三方机构出具的合格检测报告复印件（检测报告必须具有CMA或CNAS资质章，其检测报告复印件和相关证明需含有品牌厂家的红色鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

    - 气翼（下导流翼）整体使用工业铝合金型材，结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon涂层，可抵抗强酸强碱。▲表面涂层性能试验、耐化学性能试验，能达到如下性能：（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，其检测报告复印件和相关证明需含有品牌厂家的红色鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- 化学试剂痕迹试验：试验方法SEFA 8M-2020，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于1个。

- 热水试验：试验方法SEFA 8M-2020，试验样板呈 45 度角放置，用 190℉至 205℉（88℃-96℃）的热水以每分钟不超过 6 盎司（177.44 毫升）的流速稳定流过漆面持续 5 分钟。冷却并擦干后，表面涂层应无热水导致的可见影响。

- 冲击试验：试验方法SEFA 8M-2020，试验样板放置于平整的水泥地板上，将一个重 1 磅，直径约 2 英寸的实心钢球从 12 英寸高度自由跌落至试验样板上。涂层表面不会因冲击留下任何可见的裂缝或龟裂。

- 油漆附着力：试验方法SEFA 8M-2020，用美工刀或百格刀划出 2 组各 6 条平行线，间隔 2 毫米，两组相交成直角，形成一个 25个方框的网格。划痕的深度应刚好穿过涂层，但不触及基材。用软刷在网格上轻轻地刷，然后在网格上方覆盖测试专用胶带，再用铅笔一端的橡皮用力地擦胶带，保证接触良好。迅速将胶带向后拉开，尽可能成 180 度角。表面涂层完整度为 4B 级别或更高（95%或更多的网格区域）。加分

- 油漆硬度：试验方法SEFA 8M-2020，将测试样板一角成 45°角剪断，刮去涂层，暴露出原材料金属边缘。削去铅笔的一头，漏出 6mm 笔芯。用砂纸将铅笔笔芯打磨至平滑且截面呈圆形。削去铅笔的另一端，将铅笔木头的一半削去 13mm。将铅笔安装到硬度计上，使基板及铅笔的顶部连接到万用表上。将硬度计放在测试样板表面上，向前推进 13mm，将铅笔旋转 90°，在第一次测试的任意一侧重复进行三次测试，测试总数共计 4 次，且每次用掉铅笔芯应在不同象限内。表面涂层应能承受 4H 铅笔摩擦而没有穿透到基材且未形成完整的回路。加分

- 防潮性能：试验方法ISO 6270-1，温度100华氏度，测试时间2000h，涂层无明显变化。加分

- 盐雾试验：检测依据ISO 9227，试验时间600h，外观无明显变化。加分

- 耐磨试验：检测方法ASTM D4060，（CS-10，200r/500g），质量损失≤5mg。加分

    - 集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

    - 电气设施安装在排风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4个三孔防尘插座，220V，10A，方便设备使用。

    - 电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电气线路的过渡和保护线路安全的作用。

    - 排风柜立柱/气翼（下导流翼）向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/气翼边缘提供向柜内的稳定气流，气流分布均匀，提高排风柜安全性能和抗干扰性能。辅助气流应预留启停控制点位，方便排风柜配套的变风量控制系统接入联动启停。

    - 前框两侧立柱整体使用工业铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

    - 底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的全钢制柜体设计，除有特别说明外，每台排风柜配置两只双开门款式底柜单元，底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风。

    - 根据需要也可配置框架支撑结构，框架内底柜可选配安全柜或废液收集柜(废液收集柜应配置有PP托盘，托盘并可轻易拉出)。

    - 排风柜阻力应小于30Pa。

    - 供水/供气考克：根据清单要求配置壁式遥控水阀（气嘴）、水嘴（气阀），主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热；陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；开关旋钮为高密度PP制作，符合人体工学设计，手感舒适。考克安装在排风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。

  - 桌面排风柜

    - 规格：参照清单规格定制。

    - 桌面排风柜符合ASHRAE110-2016标准，并满足以下要求的技术指标：

- 面风速：平均面风速0.5m/s±10%；

- 可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸；

- 可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸；

- 示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不应大于0.05ppm；

- 视窗移动影响：泄漏浓度平均值不应大于0.05ppm；

- 周边扫描：泄漏浓度平均值不应0.05ppm；

    - 内衬板采用≥5mm白色氟纤内衬板，具有阻燃、自动熄火、耐高温，不易染色发黄，易清洁等性能。

    - 导流板通过防腐塑料材质固定件固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆卸清洗，固定件同时具备安装蒸馏架功能。

    - 内部顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型。照明光源有塑料面板与柜内空间隔开。

    - 柜内工作空间顶部须具有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。

    - 桌面排风柜调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，调节门为双门设计，内外门独立升降，移门最大开启高度≥1500mm，调节门的关闭有橡胶缓冲装置；调节门拉手和调节门同宽，为减小进风阻力，使气流顺畅进入排风柜内，结构应为弧形设计；门框及拉手整体使用专用铝合金型材，经环氧树脂喷涂制作。

    - 调节门滑道使用防腐蚀塑料材质，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。

    - 平衡系统使用同步带传动结构，可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，采用高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力。

    - 同步带拉伸强度N/mm≥160，齿体剪切强度N/mm≥50。

    - 排风柜的拉门启动、关闭应轻便灵活，在开关行程范围内无卡阻，并可在任意位置停留。

    - 调节门配置防坠落功能，即一侧同步带突然断开，调节门也会停留在最初位置附近，防止调节门急速坠落发生意外事故。

    - 排风集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

    - 电气设施安装在排风柜的功能面板上，必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4个220V、10A防尘插座，方便设备使用。

    - 前框两侧立柱可以安装控制系统的控制面板，控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，整体美观性强。

    - 排风柜的阻力不大于70Pa；

- 排风柜变风量控制系统

  - 变风量控制技术要求

    - 快速反映：指当由于外界因素影响导致风量变化，VAV风阀的执行机构必须在3秒内响应并迅速地调整，并将风量重新控制在设计值范围内。

    - 精确控制：指当执行机构依据控制器发出的指令动作时，通过VAV的风量与设计的风量之间的偏差不应超过3.5%。

    - 压力无关：指当由于风管内因其他风阀的风量发生变化而导致风管的静压发生变化时,不影响到当前这只VAV风阀的通风风量。

    - 一一对应：排风柜的调节门高度需要具备与排风柜的排风风量进行一一对应的关系，即排风柜的调节门在任意的一个位置仅有唯一的排风数值与其对应，并且对应的关系并不随着风管内的静压变化而变化。

    - 采用位移传感器风量测量调节系统，调节窗动作时，由位移传感器迅速调节变风量阀至设定位置，维持排风柜恒定面风速。当移门不上下移动时，由位移传感器控制排风柜的排风量。

    - 每台排风柜配置一套同品牌VAV控制系统。

- 该控制系统保证排风柜调节门在任意位置下排风柜排风量迅速稳定到设定值。

- 该系统包括一个位移传感器、一个带风量测量管压力无关变风量阀、一个Modbus网络模块、一个带压差变送器的变风量控制器及一块长条形监控面板

- 每台排风柜配置一套自动门高控制系统

    - 系统应具有以下功能特性

自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求

- 实时显示排风量

- 实时测量排风柜排风量，实现闭环控制。可输出实际排风流量，支持房间流量准确控制

- 支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户排风柜使用状态

- 支持无人值守时自动切换至低风速状态

- 不安全的条件下，声音及显示报警

- 排风柜需按国际标准保证安全最低排风量

- 支持就地操作

    - 其他应具备的要求

- 变风量系统主要部件需采用进口国际知名品牌产品，投标商需提供生产厂家出具的投标授权函。

- 投标人需提供第三方出具的IFLOWTEC实验室标准EN14175检测报告，并加盖生产厂家公章。

- 投标人需提供第三方出具的排风柜变风量阀MECTRONIC电磁兼容性检测报告，并加盖生产厂家公章。

- 投标人需提供调节窗从Vmin（调节窗关闭）至Vmax(调节窗高=50CM)时达到设定的相应面风速值的反应和控制时间<2秒的检测报告，并加盖生产厂家公章。

- 对所提供的变风量阀，应提供国内第三方检测机构出具的防火检测报告。在原样测试和老化试样测试中，第一次和第二次施加火焰后，单个试样余焰时间为0，试样的总余焰时间为0。第二次施加火焰后，单个试样余辉时间为0。余焰和余辉不会蔓延至夹具，火焰颗粒或滴落物不会引燃棉垫。并加盖该投标品牌生产厂家公章。

- ▲对所提供的排风柜变风量阀，应提供国内第三方检测机构出具的风量与阀前静压无关性检测报告。在400CMH，800CMH和1200CMH的设定风量下，阀前静压设定为-100Pa，-200Pa，-300Pa，-400Pa以及-500Pa，风量偏差小于3.5%的检测报告。并加盖生产厂家公章。

- 对所提供的排风柜变风量阀，应提供国内第三方检测机构出具的阀片漏风量的检测报告。在阀片两侧设定压差为-200Pa，-300Pa，-400Pa以及-500Pa，阀片漏风量小于15CMH。并加盖生产厂家公章。

- ▲变风量监控面板，变风量控制器，位移传感器和带风量测量管变风量阀在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作，并提供第三方机构出具的检测报告。样品在温度为0℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。样品在温度为50℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。需分别提供带产品照片的检测报告并加盖该投标品牌生产厂家公章。

- 提供变风量监控面板，变风量控制器，位移传感器和带风量测量管变风量阀第三方机构出具的电磁兼容性检测报告。该报告符合静电放电抗扰度以及射频电磁场辐射抗扰度。提供相应的实验内容和数据。需分别提供带产品照片的检测报告并加盖该投标品牌生产厂家公章。

- ▲提供排风柜自动门高控制系统在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作，并提供第三方机构出具的检测报告。样品在温度为0℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。样品在温度为50℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。需分别提供带产品照片的检测报告。并加盖生产厂家公章。

- 提供排风柜自动门高控制系统第三方机构出具的电磁兼容性检测报告。该报告符合静电放电抗扰度以及射频电磁场辐射抗扰度。提供相应的实验内容和数据。需分别提供带产品照片的检测报告。并加盖生产厂家公章。

- 变风量控制器材质中不得含有汞、镉、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，铅含量不得超过180mg/kg，并提供第三方机构出具的电子电气产品中限用物质的检测报告并加盖该投标品牌生产厂家公章。

- 提供第三方机构出具的排风柜变风量控制系统抗振检测报告。在频率范围（10-100-10）Hz，固定加速度9.8m/s2，样品以loct/min的速率在X,Y,Z三个方向上各循环振动30分钟。试验后，对样品进行通电检测，样品能正常工作。样品的外观无损伤和开裂。紧固件无松动或脱落现象。需提供带产品照片的检测报告并加盖该投标品牌生产厂家公章。

- 对于排风柜变风量控制系统中变风量阀所带的流量测量管，应提供该投标品牌流量测量管的专利文件，并加盖该投标品牌生产厂家公章。

- 根据FCC Part 15标准，提供第三方出具的电子产品或装置报告，并加盖生产厂家公章。

- 投标人需提供第三方出具的定风量阀CE检测报告，并加盖生产厂家公章。

- 提供100%绿色清洁电力的低碳环保变风量控制系统生产厂家原厂认证。

- 排风柜位移传感器和变风量阀应可适用于大多数施工条件以及建筑标准，以及适应不同标准、规格、厂家的排风柜结构

- 传感器应易于安装，且不会因为长期使用发生精度漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性

  - 排风柜的变风量控制系统：

本次排风柜采用变风量控制系统，系统的组成由位移传感器、带风量测量管压力无关变风量阀、Modbus网络模块、带压差变送器的变风量控制器及长条形显示控制面板组成，其各个组成部分的功能基本包含以下必须要素：

    - 排风柜监控面板：

- 具有OLED显示面板，0.66英寸屏幕，实时显示当前排风柜风量值，支持位移控制模式

- 面风速过低或者风量过低的“警示”状态显示及声音警报

- “正常”状态的排风柜指示灯

- 排风柜调节门高度超过50CM的警示灯指示

- 排风柜“最小排风风量”一键按钮

- 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作

- 可通过监控面板控制排风柜照明开关以及风机设备的启动需要

- 可通过监控面板控制排风柜视窗升降

- “消音”按钮

- 控制面板尺寸310mmX25mm

    - 调节门拉绳传感器

- 高精度电阻制造而成，测量精度±0.2%

- 测量范围0-1M

- 响应时间＜1ms

- 模拟输出0-5VDC信号

    - 排风柜控制器：

- 微处理器控制系统集成220V电源适配

- 带有数据断电保护功能

- 模块化设计易于安装和接线

- 配备压差传感器实时监测排风柜的排风风量

- 快速预判的控制算法

- 所有控制参数可在线优化

- 闭环控制

- 可选配应急电源包

- 支持Modbus标准协议，控制器需标配一款开放式通讯协议，便捷接入中控管理

    - 变风量排风阀

- 高强度耐腐蚀材料精密制造而成

- 执行器驱动方式：高速电动执行器90度全行程≤3秒，数字驱动，无磁滞

- 带风量测量管，免清洗，免维护，风量控制精度小于设定风量的±3.5％

- 采用风量测量管测量监控原理，风量与调节门一一对应关系

- 压力无关特性：当风管内静压值发生变化时，在3秒内，能自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±3.5%之内），而不受风管内静压变化而有所变化（适用于变化范围在50-1000Pa之内）

    - CAV定风量风阀

机械式自动装置，无需外部动力，压力无关

风量控制精度：阀门前后压差范围在150Pa到750Pa内，控制精度±5%以内

风量线性范围4：1

阀体全金属结构带防腐涂层，阀门通过阻尼活塞，特质弹簧和异形阀片达到对风量的精确控制

  - 排风柜自动门高控制系统

 红外区域传感器持续不断得监测着排风柜前的工作区域。当排风柜前无操作人员时，排风柜调节窗自动下降至设置的最低位置，关闭延迟时间可在操作人员离开调节窗10秒至30分钟内自由设置。

 红外对射屏障发射接收器安装在把手上，在调节窗关闭过程中监测到障碍物时，调节窗自动停止。

 马达驱动单元由偏转滑轮系统，驱动辊，免维护伺服马达和电磁离合器组成。

 系统应具有以下功能特性

- 微处理器控制

- 所有系统数据均存储在EEPROM存储器中（掉电后数据不丢失的存储芯片）

- 所有系统值可通过手持调试设备或调试软件设置

- 调节窗位置可以通过排风柜控制面板调整

- 调节窗升降速度可自由设置

- 通过红外区域传感器启动调节窗下降至设置的最低位置

- 红外对射屏障发射接收器监测障碍物，当调节窗遇到障碍物时自动停止

- 调节窗关闭延迟设置时间为操作人员离开调节窗后的10秒至30分钟内

- 自动门高控制系统组成部分

- 自动门高控制系统电子控制箱，带电源

- 马达驱动单元由偏转滑轮系统，驱动辊，免维护伺服马达和电磁离合器组成

- 位移传感器

- 红外区域传感器

- 红外对射屏障发射接收器

- 暖通系统技术要求

  - 技术目标数值要求

排风柜面风速：0.5±15% m/s

室内噪音控制范围：<65dB

管道风速：6~12 m/s

  - 排风离心风机

- 风量风压需满足设计风量风压，且为正偏差，偏差范围不得超过3%；

- 风机需通过AMCA认证，且投标时须提供认证证书；

- 风机需通过节能认证，且投标时须提供中国节能产品认证证书，且风机需具有一级能效标识；

- 为了保证风机质量及后期维护的基础上，风机厂家需有十年或十年以上的风机制造经验；

- 为配合顺利开展工作，风机厂家需有机电安装资质和建筑业企业资质三级或三级以上证书；

- 风机厂家注册资金不得低于4000万；

- 风机厂家需提供售后服务认证证书，至少需要五星服务认证证书；

- 为了保证风机质量，风机厂家需提供WF1防腐认证证书；

- 风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；

- 为防止有毒有害气体泄漏，风机轴封处需采用石墨盘根密封；

- 传动方式为皮带式传动；

- 外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作；

- 叶轮不得采用钢制叶轮包覆玻璃钢形式；

- 轴心材质：45#钢(PTFE套筒)；机架材质：Q235+EPOXY(环氧树脂喷涂)；

- 所有紧固件需采用不锈钢316L做预埋防止腐蚀，外部裸露部分采用塑料帽套，以防止松动；

- 皮带采用优质MITSUBOSHI牌高张力皮带；

- 皮带轮采用美式免敲击锥套式皮带轮；

- 风机需配备OIL机油冷却式轴承箱，选用15W-40润滑油，轴承选用优质NSK轴承，设计使用寿命2万小时以上；

- 配套电机采用世界知名品牌SIEMENS、ABB或远中牌强冷变频电机，且自电机出厂之日起提供三年的质保期；

- 电机需符合GB_18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE3能效标准，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核；

- 电机表面油漆亮度为半亚光，漆膜厚度60-115；

- 风机外壳需配置清洁孔，以便利于风机叶轮的日常清理；

- 风机需配备弹簧避震器，为防止撞击与腐蚀，避震器外部需采用玻璃钢保护套；

- 风机底部需配备相对底座及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的转子要便于检查清理；

- 转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级；

- 风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级

- 隔振效率应≥85％。

- 风机需加装消音箱，采用玻璃钢面板，铝合金边框，面板内需填充玻璃纤维消音棉，内部采用PP冲孔板固定，进出口配备透明PVC软接。

  - 活性炭箱

- 箱体材质为抗紫外线PP材质，外壳厚度不低于8毫米；

- 过滤器截面风速不高于0.8m/s，过滤器活性炭厚度需大于200毫米，碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g，风速不高于0.6m/s。

- 箱体结构设计方便更换滤料；

- 本项目实验废气包括材料试验、催化剂试验等，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，执行《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中排放限值。 氨气、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

- 设备正常使用寿命大于15年；

- 活性炭吸附装置上需要设置温度计、压力表以及超限报警装置，入口应设防火阀，同时活性炭吸附装置上需要设置泄压设施以及与温控联锁的喷淋装置。

- 活性炭吸附装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值必需时应及时清理或更换过滤材料。

- 在吸附操作周期内，吸附了有机废气后吸附床内的温度应低于 83°C当废气处理装置内的温度超过 83℃时应能自动报警并立即启动降温装置。

- 处理后尾气排放口距离地面20m，且需按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)设置检测取样口及检测平台。

  - 水洗喷淋塔技术要求

喷淋水洗塔，用于实验室酸雾、碱雾、无机可溶性尾气净化， 结构合理、耐腐蚀、运行稳定、维护方便、噪音低。所有材料、配件满足长期连续运行要求。

- 箱体材质为抗紫外线PP材质，外壳厚度不低于8毫米；焊接牢固、无渗漏、无虚焊。填料采用 PP 多面空心球或鲍尔环，耐酸碱腐蚀、比表面积大、不易堵塞。喷淋管道及管件采用 PP 或 UPVC 耐腐蚀材质，喷嘴为 PP 螺旋喷嘴，雾化均匀、防堵塞。循环水泵采用氟塑料或 PP 耐腐蚀离心泵，除雾装置采用 PP 折流板式除雾器，法兰及密封件耐酸碱腐蚀、密封性良好。

- 循环水泵运行平稳，无异常振动、噪音及泄漏现象。水箱具备低液位保护功能，防止水泵空转。系统可与实验室通风系统联动启停，整体密封可靠，无废气泄漏及喷淋液滴漏。

- 设备正常使用寿命大于15年；

  - 排风管及其附件安装施工要求

    - 排风管

- 化学实验室排风风管采用B1级难燃PP环保防腐风管，风管厚度4~10mm，高强度螺柱法兰连接，内衬密封垫。要求提供相关行业部门的检测报告。

- 风管尺寸需根据图纸设计进行加工，如风管尺寸变更需与业主方确认后方可进行。

- 在排风主管路预留风量测定孔等，以便于风管系统进行测试和维护。

- 风管的制作，应符合通风与空调施工质量验收规范GB50243-2016要求。

- 通风及空调设备与风管连接处均设软接管，软接管材料采用双面涂塑帆布或涂胶帆布，用于空调系统的软接管应采取防结露措施。

- 风量调节阀应安装在便于操作的位置上，并注明开关位置。保温风管的风量调节阀采用保温型，净化系统的风量调节阀，其活动件、固定件、紧固件以及内表面等，应做镀锌或喷塑处理。

    - 风管安装

- 风管系统的安装，应符合GB50243-2016要求。

- 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于 1.6mm；风管与防护套管之间，应采用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

- 风管在穿过防火、防爆的墙体或楼板等防火分隔物时，应在穿过处设置防火阀。防火分区两侧的防火阀，距离墙表面不应大于200mm，且防火阀设置单独的吊、支架。

- 风管穿越屋面处应进行防水处理。露天设置的风机电机应加设防雨罩。

- 风管支吊架采用膨胀螺栓固定。

- 风管系统安装完毕后，在管道保温工序以前，应按系统类别进行严密性检验。

    - 手动阀、调节阀、防火阀

- 要求密闭，耐腐蚀，开启灵活。并且符合国家相关规范要求；

- 有阀位指示，定位牢靠，指示牌不易脱落或移位；

- 风阀叶片和风阀应采用镀锌板制作，转轴两端应有轴密，密封严密；

- 进、排风均应有手动风阀可进行调节；

    - 防腐与刷漆

- 所有通风与空调系统的内外壁均不刷漆，支架、螺栓等刷环氧防腐漆一道。

- 明露于室外的PP风管的外壁，表面包覆0.5mm铝板，防紫外线照射。

- 智能危化品管理系统技术要求

  - 智能管控终端云控台（二维码）

    - 设备硬件及功能

- 尺寸:410mm*400mm*510mm(H*W*D)，含推车尺寸:1335mm*465mm*545mm(H*W*D)

- 硬盘:固态硬盘，容量≥8GB，满足化学品数据存储需求;

- 内存:≥2GB

- 天平:设备集成智能电子天平，量程≥5kg，精度不低于0.1g;

- 屏幕:尺寸≥13 英寸，电容式触摸显示屏；分辨率≥1920*1080，亮度≥450cd/m²；

- 通信方式:支持 WIFI、网络线缆、蓝牙等多种方式;

- AI智能:设备支持人脸识别、刷卡等技术，自动识别用户权限和操作指令;

- 数据采集：通过扫描二维码电子标签，能够快速识别并记录试剂的信息，包括试剂的名称、浓度、有效期等关键数据，自动采集数据。

- 远程监管:系统可通过PC电脑端或手机 APP 远程查看与控制智能管控柜;

- 系统搭载:主控设备还可搭载化学品全流程管理系统，从化学品入库、领用、归还、废弃等过程进行全流程动态管理，实现事前预警与事后追溯功能。

- 设备功能:每台主控设备具有危化品管理功能，实现危化品库存列表管理，包含入库台账、出库台账、实时库存台账。台账字段包含:化学品品名、CAS 号、分类纯度、重量、采购人、操作时间、SDS 等信息。在设备端可完成人脸识别、入库、称重、出库等操作。

- 后台管理系统功能

10后台操作

10.1组织架构管理

校区管理：校区增删改，支持单个新增和批量导入。

实验室管理：房间增删改，支持单个新增和批量导入。

人员管理：人员增删改，支持单个新增和批量导入。

角色管理：支持人员分配按角色分配不同权限。

    - 参数配置

- 预警管理：用于设定在各数据节点的预警阀值，如：超量预警、低库存预警、保质期预警、回库预警、传感器预警等。

- 通知方式：设置通知对象，支持短信通知、微信通知。

    - 移动端小程序手机端操作

- 我的试剂模块：支持使用者手机端查询可申请的化学品信息。

- 轨迹查询：手机端扫描标签二维码，支持查询该瓶化学品轨迹动态，及对应SDS信息。

- 申领模块：支持手机小程序申领试剂，支持填写申领用途、领用时间、领用去向（地点）、采购人、试剂种类等信息；

- 管理员支持在线审批申领单，支持多级审批、多管理员审批等功能，支持手写签名审批功能；

- 支持查询申领记录，申领单内容需与提交申领单一致，并支持申领撤销功能。

- 回收模块：支持扫描试剂瓶身二维码发起回收功能，支持填写试剂剩余量；

- 支持回收记录查看功能，回收记录包含回收人、回收时间、回收试剂、回收量等信息。

    - ▲提供数据管理系统的软件著作权登记证书。（提供厂家证书复印件，注明用于本项目，并加盖厂家公章）

    - ▲提供智能设备管理平台系统的软件著作权登记证书。（提供厂家证书复印件，注明用于本项目，并加盖厂家公章）

  - 安全柜智能副柜(二维码版本）

    - 设备硬件及功能

- 双门柜尺寸:1660mmx1099mmx460mm(高*长*宽)，45GL/175L；

- 材质：主柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理。

- 可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷，保证溢出物被安全导入盛漏槽，绝无误操作的隐忧。

- 警示标语：3M反光材质，夜间可视距离达50米，配警示标语。在夜晚突发断电的情况下，也能清晰准确的锁定位置。

- 锁具:双锁管理模式，符合公安部双人双锁管控要求;机械锁符合GA/T738.的检测要求。(提供原厂出具的锁具检测报告)

- 柜门:柜门采用厚度>1.2m 的一级冷轧钢板加工而成,采用 38m 中空双层防火防爆结构设计，内部加强筋设计，提高整体承重及抗冲击能力。

- 漏液收集:柜体底部配有PP(聚丙烯)材质漏液收集托盘，防止柜体底部被酸碱性漏液腐蚀。

- 静电接地:柜体设计静电接地接口，连接接地线后可消除柜体静电。

    - 系统参数：

- 系统具备的功能：双人脸识别、异常情况报警、二维码生成器、二维码扫描、通过主控设备集成的天平称获取试剂使用量并自动录入云端系统内 ，实现入库、出库、回库、查库、统计报表自动化管理，形成完整的试剂领用信息数据库。

- 主机设置：①用户管理：管理员可通过触摸屏完成用户新增、修改、删除等操作，操作内容包括人脸录入/工号/姓名等信息；②打印机管理：可以对标签打印机进行配对绑定操作；③电子称校准：系统可完成对电子称进行内部校准操作。

- ▲入库管理：双人脸识别、主控设备生成唯一二维码标签、主控设备自动称重、打印二维码标签（标签内容包含：试剂名称、规格、重量等数据信息）。（投标文件需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。

- 出库管理：双人脸识别后，取出化学品，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，完成出库。

- 回库管理：双人脸识别后，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，放入副柜中，完成回库。

- 废弃管理：双人脸识别认证通过后，扫描化学品二维码，将需要废弃的化学品试剂放置在主控设备上称重，随后用户可将废弃的化学品试剂转移至统一的废弃物存放处，后台系统会自动记录本次废弃流程所有的化学品试剂信息，废弃流程即可结束。（需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。

- 补码管理：本功能仅针对管理员开放，用户在主界面点击补码按钮后，需要输入管理员密码，方可进入补码操作界面，在密码认证成功后，补码界面包含品名/CAS号以及试剂编号查询，管理员可将受损、污染的标签进行重新补码录入，点击查询按钮，可在对应化学品试剂下方点击补码按钮，并将受损标签撕下，张贴补码标签，并进行重新入库。（需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。

- ▲数据展示：支持查看库存台账，包含了出库、入库、作废、领用、回库、作废、回收、使用记录，并支持导出EXCEL表格。（投标文件需提供台账数据界面系统截图）。

- 后台管理：支持化学品配伍禁忌分类目录，目录条目至少包含3700条常见化学品配伍。系统须涵盖化学品安全技术说明书（SDS），至少涵盖 3700 条主要 SDS 标准库，须有国际编号、CAS 号、中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、熔点、密 度、危险标记、对环境影响、健康危害、毒理学资料与环境行为、现场应急检测方法、实验室检测方法、环境标准、应急处理处置方法。

- 组织架构管理：支持按校区、学院、实验室、人员的管理，可以单个新增或删除，也可批量导入；角色的管理，支持人员按角色分配不同权限。

- 预警管理：用于设定在各数据节点的预警阀值，如：超量预警、保质期预警、未称重预警、柜门长时间未关闭预警、混放预警、传感器预警等。（投标文件需提供界面系统截图，并包含以上内容信息）。

- 分类管理：系统支持将化学品按不同维度进行分类，系统集成并识别数量≥49000条化学品分类数据，其中包括《危险化学品目录》(2015)、《麻醉药品品种目录》、《精神药品品种目录》等。满足公安部门对危化品的管理要求，分类名称为：爆炸品、剧毒品、易制爆、易制毒（一类、二类、三类）、精麻品、一般危化品等。

- 设备的防护等级达到IP56。提供CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告

- 主体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理，按照GB/T 10125-2021标准进行中性盐雾试验，在试验温度35℃时，将板材放进浓度为5%，pH值为6.8的氯化钠环境中存放72h，试验后，板材未出现明显变化。保护评级 Rp为10级。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- 电气性能：依据GB3836.1-8爆炸性环境电器防爆要求，GB/T3836.1-2021爆炸性环境第1部分:设备通用要求检测方式，检测结果符合要求。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- 耐候性能：依据GB3836.1-8爆炸性环境电器防爆要求，GB/T3836.1-2021爆炸性环境第1部分:设备通用要求检测方式，检测结果符合要求。（提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS认证的测试报告）

- 安全性能：依据GB3836.1-8爆炸性环境电器防爆要求，GB/T3836.1-2021爆炸性环境第1部分:设备通用要求检测方式，检测结果符合要求。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- 承重测试/重载级别：柜子层板通常能够承受180公斤以上的负荷。（提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS认证的测试报告）

- 弯曲试验：依据GB/T 10357.5家具力学性能试验第5部分:柜类强度和耐久性标准，搁板的最大变形量不应超过搁板跨度(L)的0.55%(或者L/180)隔板均布载荷1.0kg/dm2，加载时间7d，加载时隔板挠度≤跨距/200,卸载后隔板挠度≤跨距/1000。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

  - 酸碱化学品智能副柜(二维码版本）

    - 设备硬件及功能

- 双门柜尺寸:1660mmx1099mmx460mm(高*长*宽)，45GL/175L；

- 材质：主柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理。

- 可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷，保证溢出物被安全导入盛漏槽，绝无误操作的隐忧。

- 警示标语：3M反光材质，夜间可视距离达50米，配警示标语。在夜晚突发断电的情况下，也能清晰准确的锁定位置。

- 锁具:双锁管理模式，符合公安部双人双锁管控要求;机械锁符合GA/T738.的检测要求。(提供原厂出具的锁具检测报告)

- 柜门:柜门采用厚度>1.2m 的一级冷轧钢板加工而成,采用 38m 中空双层防火防爆结构设计，内部加强筋设计，提高整体承重及抗冲击能力。

- 漏液收集:柜体底部配有PP(聚丙烯)材质漏液收集托盘，防止柜体底部被酸碱性漏液腐蚀。

- 静电接地:柜体设计静电接地接口，连接接地线后可消除柜体静电。

    - 系统参数：

- 系统具备的功能：双人脸识别、异常情况报警、二维码生成器、二维码扫描、通过主控设备集成的天平称获取试剂使用量并自动录入云端系统内 ，实现入库、出库、回库、查库、统计报表自动化管理，形成完整的试剂领用信息数据库。

- 主机设置：①用户管理：管理员可通过触摸屏完成用户新增、修改、删除等操作，操作内容包括人脸录入/工号/姓名等信息；②打印机管理：可以对标签打印机进行配对绑定操作；③电子称校准：系统可完成对电子称进行内部校准操作。

- 入库管理：双人脸识别、主控设备生成唯一二维码标签、主控设备自动称重、打印二维码标签（标签内容包含：试剂名称、规格、重量等数据信息）。

- 出库管理：双人脸识别后，取出化学品，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，完成出库。

- 回库管理：双人脸识别后，扫描化学品二维码，将化学品放置主控设备上，读取重量后，放入副柜中，完成回库。

- 废弃管理：双人脸识别认证通过后，扫描化学品二维码，将需要废弃的化学品试剂放置在主控设备上称重，随后用户可将废弃的化学品试剂转移至统一的废弃物存放处，后台系统会自动记录本次废弃流程所有的化学品试剂信息，废弃流程即可结束。（需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。

- 补码管理：本功能仅针对管理员开放，用户在主界面点击补码按钮后，需要输入管理员密码，方可进入补码操作界面，在密码认证成功后，补码界面包含品名/CAS号以及试剂编号查询，管理员可将受损、污染的标签进行重新补码录入，点击查询按钮，可在对应化学品试剂下方点击补码按钮，并将受损标签撕下，张贴补码标签，并进行重新入库。（需提供入库操作界面系统截图，并包含以上标签内容信息）。

- 数据展示：支持查看库存台账，包含了出库、入库、作废、领用、回库、作废、回收、使用记录，并支持导出EXCEL表格。（需提供台账数据界面系统截图）。

- 后台管理：支持化学品配伍禁忌分类目录，目录条目至少包含3700条常见化学品配伍。系统须涵盖化学品安全技术说明书（SDS），至少涵盖 3700 条主要 SDS 标准库，须有国际编号、CAS 号、中文名称、英文名称、别名、分子式、分子量、熔点、密 度、危险标记、对环境影响、健康危害、毒理学资料与环境行为、现场应急检测方法、实验室检测方法、环境标准、应急处理处置方法。

- 组织架构管理：支持按校区、学院、实验室、人员的管理，可以单个新增或删除，也可批量导入；角色的管理，支持人员按角色分配不同权限。

- 预警管理：用于设定在各数据节点的预警阀值，如：超量预警、保质期预警、未称重预警、柜门长时间未关闭预警、混放预警、传感器预警等。（需提供界面系统截图，并包含以上内容信息）。

- 分类管理：系统支持将化学品按不同维度进行分类，系统集成并识别数量≥49000条化学品分类数据，其中包括《危险化学品目录》(2015)、《麻醉药品品种目录》、《精神药品品种目录》等。满足公安部门对危化品的管理要求，分类名称为：爆炸品、剧毒品、易制爆、易制毒（一类、二类、三类）、精麻品、一般危化品等。

    - 柜体内部内衬PP板，耐腐蚀性能优异。

- 实验室配件技术要求

  - 台式三口鹅颈水龙头

    - 采用优质台面安装型三嘴鹅颈水龙头，冷水专用，具有三个各自独立的调节阀体，三出水口设计；高位一只鹅颈式出水口可360°旋转，低位两只固定式出水口左右距离≥200mm；具可拆卸式尖嘴型锯齿多节状出水口，便于连接软管并保证紧密衔接。

    - 全黄铜合金材质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂处理。

    - 精密耐用耐腐陶瓷阀芯，开闭可靠顺畅，可90°旋转，使用寿命开关＞50万次，静态最大耐压≥20bar。

    - 性能参数要求

- 密封性能：符合GB/T 18145-2014标准，阀芯及阀芯上游阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游，阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa下保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。

- ▲产品坚固耐用，产品按照GB/T 230.1-2018测试方法，洛氏硬度平均值达到39。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）；

- 抗细菌性能优异：依据JC/T 897-2014 (2017)检测要求，水龙头抗大肠埃希氏菌 99.99%，抗金黄色葡萄球菌99.92%，抗肺炎克雷伯氏菌99.95%。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

  - PP水槽技术要求

    - 采用全新原料的高密度PP一体成型耐强腐蚀实验室专用水槽，壁厚≥7mm，内外表光滑平整无缺陷，不变形。槽沿表面处理为皮纹，耐刻。槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。

    - 性能参数要求

- ▲耐液体化学试剂性能：测试依据GB/T 11547-2008，将切好的样块浸泡72小时，样品外观无可见变化。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）；

- 承重性能：样品可承重56L水，将水槽装满56升水，静置48小时，样品完好，未变形。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）;

- 抗摔：将样品在1米的高度，向6个方向做跌落试验，样品表面完好，没有裂纹。（（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

  - 滴水架技术要求

    - 全新原料PP材质经一体模具注塑成型，高强度，易组装和拆卸，可放在水槽边，滴水棒呈竖直30度至45度角倾斜设计，用于置放各种实验室玻璃器皿，并能使器皿内液体快捷排出。

    - 提供至少26个滴水棒以及安装孔，且便于徒手拆装；滴水棒可以由使用者调整安装数量和位置，闲置的安装孔应由孔塞盖住以保持美观。

    - 滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏；滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。

    - 滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。

    - 性能参数要求

- 抗拉强度：根据ASTMD638-03塑料拉伸性能的试验方法，抗拉强度达到257kgf/cm2。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- 抗弯强度：根据ASTM D790-03 未增强和增强塑料及电绝缘材料弯曲性的标准试验方法，抗弯强度达到558kgf/cm2。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- ▲耐化学试剂性能：按照GB/T 11547-2008标准，将样块浸在：30%硫酸，30%氢氧化钠 的试剂中48小时，样块无可见变化。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

  - 洗眼器技术要求

    - 采用台式单口洗眼器，必须按照GB/T 38144.1-2019标准生产并获得第三方的检测认证，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。

- 洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。

- 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。

- 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。

- 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

- 供水软管：长1.5米的软性PVC管，外覆304不锈钢编织网，绝无生锈漏水的隐忧，最外层包裹PE管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。

    - 根据用户单位不同的水压和进水流量情况，匹配合适的洗眼头，以保证洗眼出水达到GB/T 38144.1-2019 标准的要求流量及出水高度。

    - 洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀，洗眼盆，洗眼喷头，阀门驱动装置，符合GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》。

    - 洗眼流量：应以至少11.4L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min。阀门耐腐蚀，阀门驱动装置能让使用者容易找到并操作。冲洗液能保持以低流速来冲洗双眼，不会对眼睛造成伤害。

    - 当洗眼/洗脸器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时，连接部位无可见泄露。喷头受到保护，防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时，确保当开启洗眼器时，不需要使用者将防护装置取下。

    - 性能参数要求

- ▲符合GB/T 38144.1-2019的测试要求（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

- 中性盐雾试验：经72h盐雾试验检测结果，表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

  - 紧急喷淋器技术要求

    - 尺寸：

1）全高：2190-2350mm。

2）冲淋器高度：2050-2150mm。

3）洗眼器高度：1000-1050mm。

    - 结构及材质：

- 主体：SUS304不锈钢，Ni含量大于8%。外层高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、耐紫外线。

- 管径：入水管和排水管均为不锈钢管制作，主管直径为45mm。

- 冲淋器：不锈钢入水管（前端设置优质不锈钢三角阀）、不锈钢球阀开关（1秒内开启）、不锈钢拉杆（单向拉动）、不锈钢冲淋脚踏、不锈钢冲淋头，不锈钢洗眼盘。在标准水压下，连续15分钟，达到82L/min。

- 洗眼器：不锈钢入水管、不锈钢球阀开关（1秒内开启）、不锈钢洗眼盘；洗眼喷头为高密度PP（或优质铜质外加软性橡胶），内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，洗眼喷头流量连续15分钟，达到12.8L/min；洗眼器防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开。

- 水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。

    - 性能参数要求

- 管道耐压性能：冲淋管道按照GB/T 241-2007试验方法做液压测试，耐压≥18.3MPa。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）

- 冲淋洗眼器材质不含汞、六价铬等有害物质。（提供获得CNAS、CMA认可的检测机构出具的符合RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令(EU) 2015/863的RoHs报告）

- ▲紧急冲淋洗眼器满足GB/T 38144.1-2019 标准的要求。（投标文件中须提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件并加盖该报告委托单位的鲜章，并标注专用于本项目投标使用字样）。

  - 实验凳

坐垫尺寸：直径 34cm 厚度 4cm2、

防静电指数：5-9 次方；

整体高度：40-54 厘米（四级气杆）；

坐垫材质：防静电聚氨酯 PU 发泡；

托盘材质：黑色喷涂冷扎钢；

气杆材质：电镀冷扎钢；

凳脚材质：240mm；半径铝合金脚；

脚杯材质：PP 导电塑

- 推荐品牌表

| 序号 | 产品 | 品牌表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排风柜变风量控制系统（控制面板、控制器位、移传感器、变风量阀） | 施耐德（Schneider）， 旭德（Sundersys）， 西门子（Siemens） |
| 2 | 排风柜自动门控系统 | 施耐德（Schneider）， 旭德（Sundersys）, 西门子（Siemens） |
| 3 | 排风柜 | 成威（Sunway）， 蓝恩励 （Renggil）， 仕华那（Waldner） |
| 4 | 实验台、排风柜陶瓷台面 | 榕德， 千特， 沃克尔 |
| 5 | 万向罩、紧急冲淋器、水配件(水龙头、PP水槽、PP水杯、滴水架、单口洗眼器) | 上海台雄（SAN）， 科恩（TOF）， 安珮（Epicon) |
| 6 | 防腐玻璃钢离心风机箱 | 顶裕， 可瑞斯， 释元 |
| 7 | 变频器 | 施耐德， 西门子， ABB |

- 项目方案：本项目供应商应根据招标文件项目需求和本项目特点，进行项目重点和难点分析，制订项目实施方案，实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性的实施方案。

# 提供本项目货物采购的保障方案：组织上应成立专项项目组，配备持相关资质证书的项目管理师、技术专家及现场监理人员，明确岗位职责及协作流程；为保证软硬件采购渠道合规且质量可控，需提供主要设备原厂授权及质保；在项目实施期间，供应该商应制定详细的安全管理措施，确保施工过程中的安全无事故，如发生安全事故，由供应商全权承担。

# 针对本项目的要求做出设备采购周期表和流程：制定合理的项目实施计划，明确各阶段的时间节点，确保项目按时交付使用；需建立有效的沟通协调机制，及时解决施工过程中出现的问题，确保项目顺利进行。

# 项目售后维保服务要求：售后服务方案需包含但不限于售后服务内容、应急故障响应、售后维修人员配置，定期巡检回访机制等，投标方须提供主要设备质保期不少于2年，承诺7×24小时远程技术支持响应，提供本项目后期维保人员名单。

- 交付时间：自合同签订之日起75个工作日。

- 交付地点：采购人指定地点。

- 付款方式：

本项目不要求履约保证金，合同签订后，中标供应商实施完成项目并通过采购人组织的验收后10个工作日，凭对应金额正式发票采购人支付合同总价的95％给中标人；项目验收合格后一年后付款5%。

- 项目验收：项目涉及所有软硬件设备需安全调试满足正常使用。

1)项目验收需提供但不限于设计图、水电图等项目建设所需的材料；

# 2）项目涉及所有软硬件设备需安全调试满足正常使用，所有涉及基地装修改造的需提供有相关资质的第三方验收报告（费用由中标方承担）后方可申请验收；

- 报价要求

1、厂家应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。在服务过程中，如发现有漏项，卖方应无条件服务，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价之中。

2、厂家的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3、中标人必须按照招标文件要求、投标文件中的承诺以及采购合同内容严格履行本项目。

- 采购设备详细参数

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品暂存间（15.8 m2） |  |  |  |
| 1.1 | 入侵报警探测器 | 【技术参数】 1、设备类型：无线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、外壳材质：防火ABS，阻燃环保 4、探测距离：12米 5、探测角度：85.9° 6、探测速度：0.3-2m/s 7、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：1200m 8、安装方式：墙装，标配背胶，选配支架 9、安装高度：1.8-2.4m，推荐2.1m 10、工作电源：3V，标配CR123A电池X2 11、待机时间：待机时间≤3年(每天20次触发情况下) 12、工作温度：-10 °C 至 55 °C 13、工作湿度：10% 至 90% 14、产品尺寸：65.5mm × 103mm × 48.5mm 【产品功能】 1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 2、无线通讯：采用RF433M双向无线通讯技术，支持AES-128加密和跳频技术，信息传输更加安全可靠 3、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 4、灵敏度配置：支持通过无线主机配置探测灵敏度 5、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 6、信号强度指示：支持在探测器端展示信号强度，便于安装 7、环境温度指示：支持实时检测探测器安装环境的温度 8、防拆报警：探测器被打开或移开安装墙面会触发防拆报警 9、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） | 个 | 2 |
| 1.2 | 手按报警按钮 | 【技术参数】 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：86mm * 86mm * 22mm 【产品功能】 1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位 | 个 | 2 |
| 1.3 | 声光报警器 | 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 个 | 2 |
| 1.4 | 防区报警模块 | 【技术参数】 1、设备类型：总线2防区扩展模块 2、防区数量：2个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/1mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm 【产品功能】 1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展2路有线防区 2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 | 个 | 2 |
| 1.5 | 报警主机 及配套软件 | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 | 套 | 1 |
| 1.6 | 报警键盘 | 【技术参数】 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% 13、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高) 【产品功能】 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 个 | 1 |
| 1.7 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络视频接入8路；8个POE网口。 | 套 | 1 |
| 1.8 | 8TB监控级硬盘 | 8TB3.5英寸-SATA接口。 | 个 | 2 |
| 1.9 | 人脸识别门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入： DC12V/2A（电源需另配）； 设备尺寸：233.99*119.2*26.5mm 设备重量：净重：0.64kg；毛重：1.016kg 【功能介绍】 可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）； 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 1 |
| 1.10 | 单门磁力锁 | 1、拉力≥280kg，工作电压采用DC12V/DC24V可选； 2、设备开锁通电时间能自动控制，且不大于2S; 3、额定电压下，设备连续通电7S不应损坏; 4、额定电压下，设备应能够正常使用50000次; 5、设备在启闭和使用时，在距锁具中心1m处所产生的噪声声级值应小于等于60dB（A）; 6、设备在工作状态下，结果频率10～55Hz、振幅0.35mm，3轴向，每一轴向循环扫频3次，每次5min的振动后能正常工作。 | 套 | 1 |
| 1.11 | 门磁开关 | 感应距离：20-30mm； 安装方式：螺丝安装； | 个 | 1 |
| 1.12 | 开门按钮 | 【技术参数】 1、设备类型：门磁探测器（明装） 2、外壳材质：金属电镀，镀环保彩锌 3、耐压耐流：耐压:100VDC、耐流:500mA 4、报警输出：IO输出（常闭NC） 5、使用环境：室内 6、安装方式：螺丝固定 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：50mm × 18 mm × 10 mm 【产品功能】 1、报警功能：成对门磁被门分开，实现开门报警（采用防铁门磁性干扰设计） 2、动作距离：开门距离35mm以上触发报警 | 个 | 1 |
| 1.13 | 门禁专用电源控制器 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 个 | 1 |
| 1.14 | 不间断电源 | 1KVA 800W | 套 | 1 |
| 1.15 | 门窗改造 (加装防盗窗) | 制作标准参照GA 1511—2018，第7.10条要求 | 平方米 | 6 |
| 1.16 | 防静电接地 | 1、铜质接地线，接地电阻≤4Ω，符合安全标准； | 米 | 50 |
| 1.17 | 人体静电消除器 | 防爆型，自动感应，ExdIIBT4防爆等级，适用危险环境 | 套 | 1 |
| 1.18 | 防爆型管道排风机 | 防爆等级ExdIIBT4，风量1500m³/h，噪声≤65dB | 台 | 2 |
| 1.19 | 防盗报警控制器 | 16路报警输入，支持远程监控，手机APP推送 | 套 | 1 |
| 1.20 | 应急物资柜 | 900×460×1800mm包含急救用品（防护服两套、橡胶手套两双、防护眼罩两副、胶鞋两双、防毒面罩两个、护目镜两个、吸油棉条两条），消防器材，应急照明 | 组 | 1 |
| 1.21 | 防爆监控及联网交换机 | 200万像素，红外夜视，IP68防护，防爆护罩;4路POE供电，千兆交换机，防爆设计，IP67防护。 | 套 | 1 |
| 1.22 | 智能管控终端 云控台（二维码版） | 1.尺寸:410mm*400mm*510mm(H*W*D)，含推车尺寸:1335mm*465mm*545mm(H*W*D) 2.硬盘:固态硬盘，容量≥8GB，满足化学品数据存储需求; 3.内存:≥2GB 4.天平:设备集成智能电子天平，量程≥5kg，精度不低于0.1g; 5.屏幕:尺寸≥13 英寸，电容式触摸显示屏；分辨率≥1920*1080，亮度≥450cd/m²； 6.通信方式:支持 WIFI、网络线缆、蓝牙等多种方式; 7.配置分布式管控柜智能中控台下的小推车。 | 套 | 1 |
| 1.23 | 危化品安全柜智能副柜(二维码版本） | 1.双门柜尺寸:1660mmx1099mmx460mm(高*长*宽)，45GL/175L； 2.材质：主柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理。 3.可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷。 4.漏液收集:柜体底部配有PP(聚丙烯)材质漏液收集托盘，防止柜体底部被酸碱性漏液腐蚀。 5.静电接地:柜体设计静电接地接口，连接接地线后可消除柜体静电。 | 组 | 3 |
| 1.24 | 弱酸碱化学品智能副柜(二维码版本） | - 双门柜尺寸:1660mmx1099mmx460mm(高*长*宽)，5GL/175L； 2.材质：主柜体采用厚度≥1.2mm冷轧钢板，38mm中空双层防火结构设计，内外表面均经环氧树脂粉末静电喷涂处理。 3.可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷。 4.漏液收集:柜体底部配有PP(聚丙烯)材质漏液收集托盘，防止柜体底部被酸碱性漏液腐蚀。 5.静电接地:柜体设计静电接地接口，连接接地线后可消除柜体静电。 6.内衬PP板。 | 组 | 1 |
| 1.25 | 应急喷淋装置 | 304 不锈钢材质，工作压力 0.2-0.6MPa，洗眼流量≥12-18L/min、喷淋流量≥75.7-180L/min，支持 1 秒手动快速开启，含施工，符合 ANSI Z358.1 和 GB 2894 标准。 | 套 | 1 |
| 2 | 危废暂存间（20.5 m2） |  |  |  |
| 2.1 | 墙面处理(防腐涂料) | 环氧树脂防腐涂料，耐酸碱，防霉，附着力强，高度3.5米，两遍涂刷。 | 平方米 | 70 |
| 2.2 | 门窗改造(防腐蚀窗户) | HDPE材质，防腐蚀，双层中空玻璃，密封性能好 | 平方米 | 3 |
| 2.3 | 防渗处理(地面防渗层) | 高密度聚乙烯防渗膜，厚度1.5mm，防渗漏设计，焊接施工 | 平方米 | 20 |
| 2.4 | 接地系统 | 铜质接地线，接地电阻≤4Ω，符合安全标准 | 米 | 50 |
| 2.5 | 静电消除器 | 手持式，适合临时使用，消除静电速度快 | 套 | 1 |
| 2.6 | 防渗托盘 | 高密度聚乙烯材质，防渗漏，承重200kg | 只 | 4 |
| 2.7 | 防爆监控及联网交换机 | 200万像素，红外夜视，IP68防护，防爆护罩;4路POE供电，千兆交换机，防爆设计，IP67防护 | 台 | 1 |
| 2.8 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络视频接入8路；8个POE网口。 | 套 | 1 |
| 2.9 | 8TB监控级硬盘 | 8TB3.5英寸-SATA接口。 | 个 | 2 |
| 2.10 | 不间断电源 | 1KVA 800W | 套 | 1 |
| 2.11 | 防爆型管道排风机 | 防爆等级ExdIIBT4，风量1500m³/h，噪声≤65dB | 台 | 1 |
| 3 | 普通化学药品室（34 m2） |  |  |  |
| 3.1 | 防爆排风系统 | 防爆空调、电气系统(防腐蚀灯具、防爆开关)、防爆风机(功率0.75kW)，PP管道，风量1200m³/h，含止回阀，PP管道 | 项 | 1 |
| 4 | 环境类耗材设备间（96 m2） |  |  |  |
| 4.1 | 吊顶 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨及转换层，LED平板灯。 | 平方米 | 93 |
| 5 | 仪器分析实训室（30.7 m2） |  |  |  |
| 5.1 | 实验边台 | L*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨。 | 米 | 12 |
| 5.2 | 天平台 | 900*600*850mm 全钢结构，表面环氧树脂喷涂，40mm厚大理石台面 | 组 | 2 |
| 5.3 | 配电箱1 | 1.名称:配电箱10KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 | 个 | 1 |
| 5.4 | 电缆 | YJV-3*4²+1*4²电缆 | 米 | 20 |
| 5.5 | 电线 | BV-4² | 米 | 180 |
| 5.6 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 5.7 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 5.8 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 40 |
| 6 | 化学实训室（132 m2） |  |  |  |
| 6.1 | 中央实验台 | L*1400*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.抽屉：导轨：采用三节静音阻尼导轨。 8.五孔插座*4，含插座盒。 | 米 | 17.25 |
| 6.2 | 双盆水槽台 | 1400*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含三口水龙头*2，中水槽*2，滴水架*2，洗眼器*2。 | 组 | 4 |
| 6.3 | 单盆水槽台 | 1400*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手： 304不锈钢拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1，洗眼器*1。 | 组 | 2 |
| 6.4 | 实验边台 | L*600*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨。 8.五孔插座*2，含插座盒。 | 米 | 15.6 |
| 6.5 | 实验边台(带水槽) | L*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨 8.含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1。 9.五孔插座*2，含插座盒。 | 米 | 3.7 |
| 6.6 | 台上单层试剂架 | L*350*450mm 1、三角形立柱：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂； 2、层板：单层层板，10mm厚磨砂钢化玻璃，φ16mm不锈钢档杆；可上下调节高度。 | 米 | 17.25 |
| 6.7 | 桌面通风橱 | 1400*1400*1350mm 整体结构采用优质冷轧钢板 1.外壳: 采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 2.LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 3.视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 4.传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 组 | 2 |
| 6.8 | 通风柜 | 1800*850*2350mm 整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作，通风柜需要满足ANSI/ASHRAE110-2016、EN14175标准 1.外壳: 采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 2.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 3.内衬导流板:采用氟纤板内衬，设计合理，排风流畅无死角； 4.LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 5.视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 6.传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留； 7.合页:304/316不锈钢合页； 8.PP水杯*1，遥控水阀*1。 | 组 | 2 |
| 6.9 | 应急喷淋装置 | 304 不锈钢材质，工作压力 0.2-0.6MPa，洗眼流量≥12-18L/min、喷淋流量≥75.7-180L/min，支持 1 秒手动快速开启，含施工，符合 ANSI Z358.1 和 GB 2894 标准。 | 套 | 1 |
| 6.10 | 配电箱1 | 1.名称:配电箱30KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 | 个 | 1 |
| 6.11 | PPR给水管 | DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 50 |
| 6.12 | HDPE排水管 | DN75，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 30 |
| 6.13 | HDPE排水管 | DN50，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 10 |
| 6.14 | 电缆 | YJV-3*16²+1*10²电缆 | 米 | 50 |
| 6.15 | 电线 | BV-4² | 米 | 1500 |
| 6.16 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 6.17 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 6.18 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 6.19 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 500 |
| 6.20 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 6.21 | 楼板开洞 | 排水管，实验台及讲台配电所需楼板开洞，直径50-80mm。含洞口封堵、防水处理及地面修复。 | 个 | 8 |
| 7 | 环境监测实训室（130 m2） |  |  |  |
| 7.1 | 中央实验台 | L*1400*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.抽屉：导轨：采用三节静音阻尼导轨。 8.五孔插座*4，含插座盒。 | 米 | 17.25 |
| 7.2 | 双盆水槽台 | 1400*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含三口水龙头*2，中水槽*2，滴水架*2，洗眼器*2。 | 组 | 4 |
| 7.3 | 单盆水槽台 | 1400*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手： 304不锈钢拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1，洗眼器*1。 | 组 | 2 |
| 7.4 | 实验边台 | L*600*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨。 8.五孔插座*2，含插座盒。 | 米 | 15.6 |
| 7.5 | 实验边台(带水槽) | L*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨 8.含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1。 9.五孔插座*2，含插座盒。 | 米 | 3.7 |
| 7.6 | 台上单层试剂架 | L*350*450mm 1、立柱：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，经过磷化处理，再经环氧粉体喷涂； 2、层板：单层层板，10mm厚磨砂钢化玻璃，φ16mm不锈钢档杆；可上下调节高度。 | 米 | 17.25 |
| 7.7 | 桌面通风橱 | 1400*1400*1350mm 整体结构采用优质冷轧钢板 1.外壳: 采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 2.LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 3.视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 4.传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 | 组 | 2 |
| 7.8 | 通风柜 | 1800*850*2350mm 整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作，通风柜需要满足ANSI/ASHRAE110-2016、EN14175标准 1.外壳: 采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 2.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 3.内衬导流板:采用氟纤板内衬，设计合理，排风流畅无死角； 4.LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 5.视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 6.传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留； 7.合页:304/316不锈钢合页； 8.PP水杯*1，遥控水阀*1。 | 组 | 2 |
| 7.9 | 应急喷淋装置 | 304 不锈钢材质，工作压力 0.2-0.6MPa，洗眼流量≥12-18L/min、喷淋流量≥75.7-180L/min，支持 1 秒手动快速开启，含施工，符合 ANSI Z358.1 和 GB 2894 标准。 | 套 | 1 |
| 7.10 | 配电箱1 | 1.名称:配电箱30KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 | 个 | 1 |
| 7.11 | PPR给水管 | DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 50 |
| 7.12 | HDPE排水管 | DN75，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 30 |
| 7.13 | HDPE排水管 | DN50，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 10 |
| 7.14 | 电缆 | YJV-3*16²+1*10²电缆 | 米 | 50 |
| 7.15 | 电线 | BV-4² | 米 | 1500 |
| 7.16 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 7.17 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 7.18 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 7.19 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 500 |
| 7.20 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 7.21 | 楼板开洞 | 排水管，实验台及讲台配电所需楼板开洞，直径50-80mm。含洞口封堵、防水处理及地面修复。 | 个 | 8 |
| 8 | 固废实训室（104.7 m2） |  |  |  |
| 8.1 | 通风柜 | 1800*850*2350mm 整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作，通风柜需要满足ANSI/ASHRAE110-2016、EN14175标准 1.外壳: 采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 2.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 3.内衬导流板:采用氟纤板内衬，设计合理，排风流畅无死角； 4.LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 5.视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 6.传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留； 7.合页:304/316不锈钢合页； 8.PP水杯*1，遥控水阀*1。 | 组 | 1 |
| 8.2 | 中央实验台 （钢架台） | L*1400*850mm 钢架台结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面 2.柜体：≥60*40*1.2mm矩形方管，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 3.地脚：采用实验室专用调节脚； 4.五孔插座*4，含插座盒 | 米 | 12 |
| 8.3 | 单盆水槽台 | 1400*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手： 304不锈钢拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1，洗眼器*1。 | 组 | 8 |
| 8.4 | 高温台 | L*900*600mm 1.台面：采用22mm工业陶瓷台面 2.支架：40*60*1.5mm冷轧钢管焊接打磨，表面环氧树脂喷涂 3.地脚：采用实验室专用调节脚 4.五孔插座*2，含插座盒 | 米 | 3 |
| 8.5 | 应急喷淋装置 | 304 不锈钢材质，工作压力 0.2-0.6MPa，洗眼流量≥12-18L/min、喷淋流量≥75.7-180L/min，支持 1 秒手动快速开启，含施工，符合 ANSI Z358.1 和 GB 2894 标准。 | 套 | 1 |
| 8.6 | 配电箱1 | 1.名称:配电箱30KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 | 个 | 1 |
| 8.7 | PPR给水管 | DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 6 |
| 8.8 | HDPE排水管 | DN75，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 3.2 |
| 8.9 | HDPE排水管 | DN50，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 2 |
| 8.10 | 电缆 | YJV-3*16²+1*10²电缆 | 米 | 50 |
| 8.11 | 电线 | BV-4² | 米 | 180 |
| 8.12 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 8.13 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 8.14 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 8.15 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 40 |
| 8.16 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 8.17 | 水磨石地面 | 原水磨石地面开槽无法修复，拆除重做。 1、基层打磨处理，界面剂封底 2、铺设环氧水磨石层，厚度按现场实际情况 3、整体无缝研磨抛光 4、密封固化处理，耐磨抗渗 | 平方米 | 105 |
| 9 | 大气污染控制实训室（105.4 m2） |  |  |  |
| 9.1 | 通风柜 | 1800*850*2350mm 整体结构采用优质冷轧钢板及优质工业铝合金型材制作，通风柜需要满足ANSI/ASHRAE110-2016、EN14175标准 1.外壳: 采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板按模折压而成，经过酸洗、磷化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好，涂层厚度为>75um； 2.台面:25mm蝶形陶瓷台面； 3.内衬导流板:采用氟纤板内衬，设计合理，排风流畅无死角； 4.LED灯: LED灯密封安装，平均照度不应小于800lx，不与排毒柜内气流接触，易更换； 5.视窗、移门:不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃； 6.传动装置:传动装置采用尼龙包塑钢丝同步带，滑轨采用专用型材，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留； 7.合页:304/316不锈钢合页； 8.PP水杯*1，遥控水阀*1。 | 组 | 1 |
| 9.2 | 实验边台(带水槽) | L*750*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面； 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm； 3.柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.导轨：采用三节静音阻尼导轨 8.含三口水龙头*1，中水槽*1，滴水架*1。 9、五孔插座*2，含插座盒。 | 米 | 4.8 |
| 9.3 | 带书写板活动椅 | 1、椅架：圆方管32*18*1.5mm厚，采用静电喷粉高温塑化而成，椅架有黑、白2种颜色可选。 2、胶壳：胶壳采用全新PP工程塑料、质地轻、抗裂性强、椅背拉力测试最大承重可达150KG 3、网背：双层网布是达曼系列，防磨防污性好，超透气舒适。 4，座垫：采用定型海棉、经久耐用，布料采用华宇阻燃绦纶面料，防磨防污性好，色度牢，耐光性好，抗皱免烫，舒适坐感。 5、脚轮：活动万向轮，保护地板，移动时减少噪音。 6、写字板：黑色实心支架+黑色PP面板，带人性化设计的笔槽和隐藏式水杯架，可侧放收纳。 7、尺寸：530*570*815mm 8、外观设计特点：符合人体工程学理念及个性化需求，结构牢固，安装发货！可折叠存放，有效的节省储存空间。 | 张 | 40 |
| 9.4 | 配电箱1 | 1.名称:配电箱30KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 | 个 | 1 |
| 9.5 | PPR给水管 | DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 6 |
| 9.6 | HDPE排水管 | DN75，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 3.2 |
| 9.7 | HDPE排水管 | DN50，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 2 |
| 9.8 | 电缆 | YJV-3*16²+1*10²电缆 | 米 | 40 |
| 9.9 | 电线 | BV-4² | 米 | 180 |
| 9.10 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 9.11 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 9.12 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 9.13 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 40 |
| 9.14 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 10 | 园林工程实训室（131.5 m2） |  |  |  |
| 10.1 | 展示柜 | L*400*2800mm（封板至吊顶）尺寸根据现场定制（配密码锁）； （1）采用E0级18mm厚实木多层板；（2）表面处理工艺：经过防火.抗磨.防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好。（3）封边：2mmHDPE封边，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、质量好、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调。 | 米 | 6 |
| 10.2 | 展示设备 | 一组展示架/展示台、包括教学展示用园林工程基础材料（各类天然石材，各类加工的石材、各种瓷砖及陶瓷制品，天然木材及加工的木料木板，各种胶凝材料，各种防水材料，各类涂料，各种金属材料及型钢，各种玻璃，各种塑料等）、园林工程施工材料若干（水泥、黄沙、卵石、小料石、花岗岩版、砾石、景石、木板等），展示内容为多种类组合成品。 | 组 | 1 |
| 10.3 | 墙面展示装修 | 木制洞洞板展示墙面，毛毡展示墙面；墙面造型设计，环保材料 | 平方米 | 18 |
| 10.4 | 灯光 | 内嵌式铝合金LED条行灯带 认证：CCC 额定电压：220V 色温：4700-5300k 频率：50/60Hz 功率因数≥0.90显色指数：≥90(R9≥50） | 间 | 1 |
| 10.5 | 吊顶 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨及转换层，教室四周采用石膏板吊顶。LED平板灯。 | 平方米 | 131 |
| 10.6 | 电线 | BV-4² | 米 | 180 |
| 10.7 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 10.8 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 10.9 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 10.10 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 40 |
| 10.11 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 10.12 | 楼板开洞 | 学生桌及讲台配电所需楼板开洞，直径50mm。含洞口封堵、防水处理及地面修复。 | 个 | 20 |
| 10.13 | 设备间隔断（门墙） | 轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙，内填隔音棉，表面无机涂料，环保材料，安全美观，钢制成品门，带门锁。 | 平方米 | 35 |
| 11 | 风景园林设计实训室（97.8 m2） |  |  |  |
| 11.1 | 展示柜 | L*400*2800mm（封板至吊顶）尺寸根据现场定制（配密码锁）； （1）采用E0级18mm厚实木多层板；（2）表面处理工艺：经过防火.抗磨.防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好。（3）封边：2mmHDPE封边，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、质量好、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调。 | 米 | 4 |
| 11.2 | 展示设备 | 1组展示架/展示台、包括园林小品模型（如亭、廊、轩、榭等小品） | 组 | 1 |
| 11.3 | 墙面展示装修 | 展示软木持图板，毛毡展示墙，尺寸定制，墙面装饰 | 平方米 | 15 |
| 11.4 | 灯光 | 内嵌式铝合金LED条行灯带 认证：CCC 额定电压：220V 色温：4700-5300k 频率：50/60Hz 功率因数≥0.90显色指数：≥90(R9≥50） | 间 | 1 |
| 11.5 | 吊顶 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨及转换层，教室四周采用石膏板吊顶。LED平板灯。 | 平方米 | 98 |
| 11.6 | 电线 | BV-4² | 米 | 180 |
| 11.7 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 11.8 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 11.9 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 11.10 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 40 |
| 11.11 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 11.12 | 楼板开洞 | 学生桌及讲台配电所需楼板开洞，直径50mm。含洞口封堵、防水处理及地面修复。 | 个 | 20 |
| 12 | 园林制图实训室（92.3 m2） |  |  |  |
| 12.1 | 展示柜 | L*400*2800mm（封板至吊顶）尺寸根据现场定制（配密码锁）； （1）采用E0级18mm厚实木多层板；（2）表面处理工艺：经过防火.抗磨.防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好。（3）封边：2mmHDPE封边，表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、质量好、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调。 | 米 | 3.6 |
| 12.2 | 墙面展示装修 | 展示软木持图板，毛毡展示墙，尺寸定制，墙面装饰 | 平方米 | 18 |
| 12.3 | 氛围灯光 | 内嵌式铝合金LED条行灯带 认证：CCC 额定电压：220V 色温：4700-5300k 频率：50/60Hz 功率因数≥0.90显色指数：≥90(R9≥50） | 米 | 50 |
| 12.4 | 吊顶 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨及转换层，教室四周采用石膏板吊顶。LED平板灯。 | 平方米 | 90 |
| 12.5 | 电线 | BV-4² | 米 | 180 |
| 12.6 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 12.7 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 12.8 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 12.9 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 40 |
| 12.10 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 12.11 | 楼板开洞 | 学生桌及讲台配电所需楼板开洞，直径50mm。含洞口封堵、防水处理及地面修复。 | 个 | 20 |
| 13 | 园林标本室（69.2 m2） |  |  |  |
| 13.1 | 吊顶 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨及转换层，LED平板灯。 | 平方米 | 70 |
| 13.2 | 实验台(双面操作) | 4000*900*850mm 全钢落地柜结构，双面操作，双面柜门实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm（柜体做内凹处理，坐时方便腿部摆放） 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手： 一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； | 组 | 1 |
| 14 | 园林养护实训室（66.1 m2） |  |  |  |
| 14.1 | 吊顶 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600，1.0mm厚铝扣板吊顶，含龙骨及转换层，LED平板灯。 | 平方米 | 66 |
| 14.2 | 中央实验台 | L*1200*850mm 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:采用22mm工业陶瓷台面 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm（柜体做内凹处理，坐时方便腿部摆放） 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手： 一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含五孔插座及插座盒*3（每米3个） | 米 | 14.4 |
| 14.3 | 水槽台 | 3000*600*850mm*1组 全钢落地柜结构，实验台承重性能及耐腐蚀性能应符合科学设备暨实验室专用家具国际协会SEFA 8M-2016标准的要求； 1.台面:25mm蝶形陶瓷台面 2.柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 3.柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴； 4.合页：304不锈钢合页； 5.拉手：一体折弯式拉手； 6.地脚：采用实验室专用调节脚； 7.含单口水龙头*4，中水槽*4 8.配角阀*4。 | 组 | 1 |
| 14.4 | 钢制组合收纳柜 | 5300*400*2600mm（封板至吊顶）； 柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴；柜门配锁； 合页：304不锈钢合页； 拉手： 304不锈钢拉手； 地脚：采用实验室专用调节脚； | 组 | 1 |
| 14.5 | 钢制组合收纳柜 | 850*400*2600mm（封板至吊顶） 柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴；柜门配锁； 合页：304不锈钢合页； 拉手： 304不锈钢拉手； 地脚：采用实验室专用调节脚； | 组 | 1 |
| 14.6 | 钢制组合收纳柜 | 2400*500*2600（封板至吊顶） 柜体：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm 柜门：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴；柜门配锁； 合页：304不锈钢合页； 拉手： 304不锈钢拉手； 地脚：采用实验室专用调节脚； 含五孔插座及插座盒*6 | 组 | 1 |
| 14.7 | 配电箱1 | 1.名称:配电箱10KW 2.规格:含箱体、箱内元器件、接地等配套设备。 3.安装方式:暗装，含墙体开洞、封堵及墙面修复。 | 个 | 1 |
| 14.8 | PPR给水管 | DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 6 |
| 14.9 | HDPE排水管 | DN75，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 3.2 |
| 14.10 | HDPE排水管 | DN50，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 2 |
| 14.11 | 电缆 | YJV-3*4²+1*4²电缆 | 米 | 40 |
| 14.12 | 电线 | BV-4² | 米 | 180 |
| 14.13 | 电线 | BV-2.5² | 米 | 120 |
| 14.14 | 高清线 | HDMI | 米 | 5 |
| 14.15 | 网线 | 六类线 | 米 | 5 |
| 14.16 | 线管 | JDG-DN20，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 40 |
| 14.17 | 线管 | JDG-DN25，含墙面开槽及修复，无机涂料墙面。 | 米 | 60 |
| 14.18 | 楼板开洞 | 排水管，实验台配电所需楼板开洞，直径80mm。含洞口封堵、防水处理及地面修复。 | 个 | 8 |
| 15 | 园林类专业设备及耗材房（47.8 m2） |  |  |  |
| 15.1 | 吊顶 | 采用环保材料，防火防潮，尺寸600*600，1.0mm厚铝扣板吊顶，含转换层，LED平板灯、接缝防开裂工艺，适合高湿度设备房 | 平方米 | 47 |
| 16 | 公共部分 |  |  |  |
| 16.1 | 顶部机电改造 | 原无吊顶，现增设吊顶的房间，包含消防喷头、烟感等设施改造至吊顶面安装。 | 平方米 | 600 |
| 16.2 | 实验凳 | 坐垫尺寸：直径 34cm 厚度 4cm2、防静电指数：5-9 次方；整体高度：40-54 厘米（四级气杆）；坐垫材质：防静电聚氨酯 PU 发泡；托盘材质：黑色喷涂冷扎钢；气杆材质：电镀冷扎钢；凳脚材质：240mm；半径铝合金脚；脚杯材质：PP 导电塑 | 张 | 282 |
| 17 | 排风系统、排风控制系统 |  |  |  |
| 17.1 | 玻璃钢离心风机 | 1.风量：11000CMH，机外静压：2500Pa，功率：15KW/380V，强制冷变频电机 2.风机含底座及固定架.弹簧减震器。 | 套 | 2 |
| 17.2 | 检测口 | 尾气检测口 | 套 | 2 |
| 17.3 | 风机附件 | HDPE软连接 | 套 | 2 |
| 17.4 | 风帽制作 | 1.锥形风帽，出口设不锈钢材质防虫网。 | 套 | 2 |
| 17.5 | 活性炭处理装置 | 1.处理风量：11000CMH 2.箱板材质:抗紫外线PP材质，壁厚10mm， 3.颗粒活性炭，碳层厚度150mm，碘吸附值≥800mg/g，风速不高于0.6m/s。 | 套 | 4 |
| 17.6 | 立式水洗塔 | 1.处理风量：11000CMH 2.箱板材质:抗紫外线PP材质，壁厚≥10mm， 3.含连体循环水箱，循环水泵，补水管带自动浮球阀。 | 套 | 2 |
| 17.7 | 除雾装置 | 1.处理风量：11000CMH 2.箱板材质:抗紫外线PP材质，壁厚10mm， 3.除雾层厚度不低于300mm。 | 套 | 2 |
| 17.8 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：320*160，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 17.9 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：320*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 17.10 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：400*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 17.11 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：500*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 8 |
| 17.12 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：630*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 5 |
| 17.13 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：630*400，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 17.14 | 70℃防火调节阀 | 1.规格：800*320，70℃自动关闭 2.304不锈钢材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 17.15 | 电动风阀阀体 | 1.规格：320X200 2.PP材质阀体，不含风阀执行器 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 2 |
| 17.16 | 手动调节阀 | 1.规格：DN110 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 25 |
| 17.17 | 手动调节阀 | 1.规格：DN160 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 17.18 | 手动调节阀 | 1.规格：500*250 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 17.19 | 手动调节阀 | 1.规格：500*320 2.PP材质 3.含支架制作安装，除锈刷油按设计及规范要求 | 个 | 3 |
| 17.20 | B1级PP排风管 | 1.规格：直径或长边尺寸≤320 2.板材厚度：4mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 | 平方米 | 180 |
| 17.21 | B1级PP排风管 | 1.规格：直径或长边尺寸≤500 2.板材厚度：5mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 | 平方米 | 380 |
| 17.22 | B1级PP排风管 | 1.规格：直径或长边尺寸≤800 2.板材厚度：6mm，B1难燃 3.角铁或C型钢支吊架 4.除锈刷油按设计及规范要求 | 平方米 | 680 |
| 17.23 | 风管、风阀保温 | 1.难燃B1级闭孔橡塑保温材料 2.容重不小于 48kg/m3。 3.绝热厚度:20mm | 平方米 | 1300 |
| 17.24 | 室外风管铝板保护 | 1.明露风管保温外保护层 2.采用0.5mm铝板 | 平方米 | 600 |
| 17.25 | 排风系统调试 | 系统调试费。 | 套 | 2 |
| 17.26 | 管井拆除及修复 | 建筑砖墙拆除。100mm厚加砌块砖修复，表面无机涂料。 | 平方米 | 800 |
| 17.27 | 钢结构 | 排风机与尾气处理设备槽钢基础，风管架空钢架工程。 | kg | 3000 |
| 17.28 | 施工措施费 | 为完成本项目所需的所有措施费用及安全文明施工费用，包括且不限于夜间施工、非夜间施工照明、垂直运输、二次搬运、冬雨季施工、临时停水停电、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、脚手架、安全施工等措施项目 | 项 | 1 |
| 17.29 | 显示面板 | 5寸触摸屏，暗装，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计及编程，显示面风速、温度、视窗高度、阀门开度、运行状态，独立设置紧急排风按钮、报警消音按钮，风机启停按钮，照明控制按钮，视窗控制按钮 | 套 | 6 |
| 17.30 | 控制器及电源 | 面风速设定、控制及报警；紧急排风；风机、照明控制；门高显示及超限报警；485通信接口 输入：220VAC，输出24VDC，电源防水IP65 | 套 | 6 |
| 17.31 | PP变风量碟阀 | 直径φ315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，PP材质高耐腐蚀性，带气密环，带流量检测段精确测量排风量 | 套 | 6 |
| 17.32 | 变风量风阀执行器 | 风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间2.5S | 套 | 6 |
| 17.33 | 流量传感器 | 量程100-2000M3/h；精度±1%FS | 套 | 6 |
| 17.34 | 台式排风柜位移传感器 | 量程1100mm 精度±1mm 0.6mm包塑不锈钢拉索，自动校准 | 套 | 6 |
| 17.35 | 区域存在传感器 | 幕帘式，红外感应，无人时自动将面风速控制在0.3m/s，安全节能 | 套 | 6 |
| 17.36 | 自动视窗系统 | 1.无人时自动关闭视窗，安全节能 2.随动升降 3.智能自动限高 4.手动升降 5.防夹功能 | 套 | 6 |
| 17.37 | 一体化触摸式显示控制面板 | 一体触摸面板，二段风阀角度设定、控制；风机、照明控制；风阀开度、照明状态显示；延时关机；输入：220VAC | 套 | 4 |
| 17.38 | 电动调节阀 | 直径φ315mm，PP材质，安装在风管上，符合管道尺寸；执行器：开关量，3线制2位控制 | 套 | 4 |
| 17.39 | 排风定风量阀 | 1.规格：320*200，材质：镀锌钢板，防腐喷涂 2.压力无关型风量调节阀。工作压差范围从50Pa到1000Pa 3.安装时不受位置限制，阀片机构免维护。 | 个 | 2 |
| 17.40 | 排风定风量阀 | 1.规格：320*320，材质：镀锌钢板，防腐喷涂 2.压力无关型风量调节阀。工作压差范围从50Pa到1000Pa 3.安装时不受位置限制，阀片机构免维护。 | 个 | 1 |
| 17.41 | 排风定风量阀 | 1.规格：320*160，材质：镀锌钢板，防腐喷涂 2.压力无关型风量调节阀。工作压差范围从50Pa到1000Pa 3.安装时不受位置限制，阀片机构免维护。 | 个 | 1 |
| 17.42 | 排风机控制柜 AP-EF-RF-01 | 柜体：尺寸约800*500*450(W*H*D)，冷轧钢板喷涂，柜内采用九折型材框架，四周可拆卸式封板，室外防雨型，防水等级IP54。 | 套 | 1 |
| 17.43 |  | 控制器：可编程控制器，包含控制器及扩展模块，AI、AO、DI、DO满足当前控制系统点位需求；支持上位机及触摸屏对接。 | 套 | 1 |
| 17.44 |  | 编程及调试：按机组控制需求编辑程序，调试系统。 | 套 | 1 |
| 17.45 |  | 触摸屏：7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程。 | 套 | 1 |
| 17.46 |  | 变频器：15kW/380V | 套 | 2 |
| 17.47 |  | 网络交换机：以太网,ISO及TCP/IP协议，5口。 | 套 | 1 |
| 17.48 |  | 电气元器件：含指示灯、断路器、开关电源、热继电器、交流接触器、散热风扇、中继、接线端子、柜内部接线等： | 套 | 1 |
| 17.49 | 7寸排风机监控面板 | 带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程 | 套 | 2 |
| 17.50 | 压差开关 | 0-500Pa,检测排风活性炭阻塞报警状态 | 套 | 4 |
| 17.51 | 开关型电动风阀执行器 | 风阀执行器：开关量，3线制2位控制，全程时间35S。 | 套 | 2 |
| 17.52 | 控制开关（复位型） | 启停排风设备控制，联锁启停风机，开关量，3线制2位控制。 | 个 | 2 |
| 17.53 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa,4-20mA,24VDC | 套 | 2 |
| 17.54 | VOCs传感器 | 实时检测：VOCs；当超过设定值后触发报警信号 | 套 | 2 |
| 17.55 | 液位开关 | 水位检测，水泵运转防烧干保护 | 套 | 2 |
| 17.56 | 防冻开关 | 防冻检测，防止冬季水冻住了，水泵运转防烧干保护 | 套 | 2 |
| 17.57 | PH传感器 | 水箱PH值监测 | 套 | 2 |
| 17.58 | 综合布线 | 按图施工，排风控制系统线缆敷设，JDG穿管.安装辅材，包括控制线缆及控制箱出线端至设备的动力电缆布置，控制箱搬运到位并固定安装，含材料综合费用； | 套 | 2 |
| 18 | 环境生态学院实验室废水收集及装修改造 | 污水处理站位于实验室1楼，地面掩埋式。 实验室污水收集管道到污水处理站的土建、布管及施工： 主要工程量包括：废水干管敷设约100m以内，立管2根共50m左右，实验室支管约50m左右；局部管沟开挖约40m左右，土方量约20m³左右；预留封堵孔洞30处左右，安装阀门附件10套左右；完成系统通水与闭水调试，确保废水稳定接入污水处理站进水口，包含地面修复。 | 项 | 1 |

九、拟签订的合同文本

（拟签订的合同文本）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订日期：

注：本合同文本仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
合同编号：

XXXXXXXXXX合同（填写合同名称）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学      （项目名称、编号）     招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

一、货物明细

乙方负责向甲方提供以下货物：

| 序号 | 品 名 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（注：表格可视情况增加）

二、金额与支付

1.本合同总金额为人民币（大写）：                    元（小写：                元）。

2.合同金额包含项目实施所有费用（包装、仓储、运输、安装、保险、劳保及验收合格之前及保修期内的所有含税费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还应包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.由甲方按照下列程序付款：（按照招标文件确定的付款方式）

三、履约保证金（如果不收取，此项填“无”）

1.乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金（不计利息）。

3.若乙方有未能履行合同约定义务的情形，甲方有权不予退还全部或部分履约保证金作为补偿。

四、转包或分包

1.本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

五、技术资料

1.乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2.交货期：

3.交货方式：

4.交货地点：

5.甲方联系人：             电话：

乙方联系人：             电话：

九、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。

5.乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

十、调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标（采购）文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标（采购）文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内验收（如有需要，此处的验收时间双方可自行协商）。

3.甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

十一、质保期

质保期        年。（自交货验收合格之日起计算）

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标（采购）文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按     价格收取部件       成本费。（可根据实际情况调整）

十三、违约责任

1.甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3.乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。

4.乙方未按本合同第三条约定向甲方交付履约保证金的，按应交履约保证金的      %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其它违约责任。（如不涉及交付履约保证金的，此条可删除）

5.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额     %向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额5%（此处为建议，具体可由双方协商确定）的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，按合同总价款的      %向甲方支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1.“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

十五、争议解决

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市。

十六、组成本合同的文件

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2.本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力。甲乙两各方执贰份。

4.其它约定：

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏开放大学 单位地址：南京市江东北路399号 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |